## OPZ - 31.03.2020 r.
[5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia | Wartości oferowane * (TAK / NIE) * zaznaczyć właściwe, podać wartość
1. |  |  |  |  | DANE OGÓLNE:
1. | 1. |  |  |  | Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w pkt. 1.7. będzie przeznaczony do transportu noworodków i wcześniaków (pacjentów) wymagających intensywnej opieki medycznej.
1. | 1. | 1. |  |  | Transport pacjentów w inkubatorze transportowym będzie odbywał się samolotami (Piaggio P-180, LEARJET 75), będącymi własnością Zamawiającego oraz karetkami z podmiotu leczniczego na lotnisko i odwrotnie.
1. | 2. |  |  |  | Inkubator transportowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w drugiej połowie 2019 r. | TAK (data produkcji) …………. tydzień roku, 20 …… rok / NIE
1. | 3. |  |  |  | Konstrukcja inkubatora transportowego:
1. | 3. | 1. |  |  | Stabilna, uniemożliwiająca przypadkowe rozłączenie, gwarantująca bezpieczeństwo transportowanego w nim pacjenta. | TAK / NIE
1. | 3. | 1. | 1. |  | Konstrukcja umożliwiająca łatwe przełączenie z zasilania własnego inkubatora na zasilanie z sieci kabiny medycznej samolotów lub karetek. | TAK / NIE
1. | 3. | 1. | 2. |  | Konstrukcja zapewniająca łatwe przełączanie z zasilania w gazy medyczne zamocowane na platformie nośnej na zasilanie z instalacji gazowych kabiny medycznej samolotów lub karetek. | TAK / NIE
1. | 4. |  |  |  | WYMAGANIA ODNOŚNIE DOKUMENTÓW - na etapie badania ofert.
1. | 4. | 1. |  |  | Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych. | TAK / NIE
1. | 4. | 2. |  |  | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis/instrukcja producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierające jego dane techniczne, potwierdzające parametry opisane w specyfikacji. Folder/katalog/prospekt/informacja/opis/instrukcja w języku polskim w wersji elektronicznej z możliwością kopiowania i wydruku. | TAK / NIE
1. | 5. |  |  |  | WYMAGANIA ODNOŚNIE DOKUMENTÓW - przy dostawie.
1. | 5. | 1. |  |  | Deklaracja zgodności dla inkubatora transportowego, czyli oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi lub Certyfikat zgodności dla inkubatora transportowego wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE. | TAK / NIE
1. | 5. | 2. |  |  | Lista preparatów do mycia i dezynfekcji wraz z dokumentem poświadczającym, że podane środki posiadają dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK / NIE
1. | 5. | 3. |  |  | Zalecenia oraz instrukcja mycia i dezynfekcji z opisem czynności (procedur). | TAK / NIE
1. | 5. | 4. |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej z możliwością kopiowania i wydruku. | TAK / NIE
1. | 5. | 5. |  |  | Karta gwarancyjna zawierająca w szczególności: | TAK / NIE
1. | 5. | 5. | 1. |  | Nazwę, nazwę, adres, nr telefonu, adres e-mail, osobę do kontaktu Gwaranta. | TAK / NIE
1. | 5. | 5. | 2. |  | Warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii. | TAK / NIE
1. | 5. | 5. | 3. |  | Okres ochrony gwarancyjnej. | TAK / NIE
1. | 5. | 5. | 4. |  | Oświadczenie, że wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. | TAK / NIE
1. | 5. | 5. | 5. |  | Wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi gwarancyjne (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu). | TAK / NIE
1. | 6. |  |  |  | DANE SZCZEGÓŁOWE:
1. | 6. | 1. |  |  | Przedmiot zamówienia składa się z:
1. | 6. | 1. | 1. |  | Inkubatora transportowego, tj. kopuły inkubatora wraz z podstawą, panelem kontrolnym wraz z modułem zasilania elektrycznego oraz instalacją tlenową. | TAK / NIE
1. | 6. | 1. | 2. |  | Uwaga!
1. | 6. | 1. | 2. | 1. | Zamawiający nie przewiduje zakupu mocowań na butle. Mocowanie na butle zostanie opracowane przez producenta samolotów, będących własnością Zamawiającego.
1. | 6. | 1. | 2. | 2. | Inkubator transportowy ma posiadać przewody umożliwiające zasilanie w gazy medyczne. | TAK / NIE
1. | 6. | 1. | 2. | 3. | Rozwiązanie, co do elementów składowych i ich zabudowy należy uzgodnić z Zamawiającym.
1. | 7. |  |  |  | Inkubator transportowy:
1. | 7. | 1. |  |  | Komunikacja urządzenia z użytkownikiem musi odbywać się w języku polskim. | TAK / NIE
1. | 7. | 2. |  |  | Obserwacja pacjenta możliwa z góry i boków. | TAK / NIE
1. | 7. | 3. |  |  | Posiada możliwość wyjmowania i dostępu do pacjenta przynajmniej z dwóch stron, tj. od strony głowy i z boku. Zakłada się, że inkubator będzie zainstalowany na prawej burcie a głowa pacjenta skierowana w kierunku lotu (tj. po lewej stronie inkubatora). | TAK / NIE
1. | 7. | 3. | 1. |  | Sposób otwierania ścianek kopuły oraz samej kopuły posiada zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem. | TAK / NIE
1. | 7. | 4. |  |  | Wyposażony w wbudowane światło z przełącznikiem sterowania. | TAK / NIE
1. | 7. | 5. |  |  | Posiada automatyczne testowanie przy każdym uruchomieniu (parametr punktowany). | TAK / NIE
1. | 7. | 6. |  |  | Posiada pamięć nastawionych parametrów (parametr punktowany). | TAK / NIE
1. | 7. | 7. |  |  | Komora inkubatora, w której umieszczany jest pacjent posiada w szczególności:
1. | 7. | 7. | 1. |  | Wysuwane leże od strony głowy - możliwość szybkiego wysunięcia pacjenta na materacu celem wdrożenia czynności ratunkowych (np. przeprowadzenia intubacji dotchawiczej). | TAK / NIE
1. | 7. | 7. | 2. |  | Materacyk (zmywalny) i mocowanie pacjenta. | TAK / NIE
1. | 7. | 7. | 3. |  | Ścianki - podwójne jako zabezpieczenie przed utratą ciepła i ograniczenie hałasu z zewnątrz. | TAK / NIE
1. | 7. | 7. | 4. |  | Otwory pielęgnacyjne z drzwiczkami - nie mniej niż dwa (2) otwory. | TAK / NIE
1. | 7. | 7. | 4. | 1. | Drzwiczki uszczelnione. | TAK / NIE
1. | 7. | 7. | 5. |  | Otwory na dreny, przewody oraz układ oddechowy pacjenta do respiratora - nie mniej niż cztery (4) otwory. | TAK / NIE
1. | 7. | 7. | 5. | 1. | Przepusty otworów uszczelnione. | TAK / NIE
1. | 7. | 7. | 6. |  | Ograniczenie hałasu - poziom hałasu w komorze podczas pracy inkubatora nie może przekraczać 60 dB (parametr punktowany) | TAK (poziom hałasu …………. dB) / NIE
1. | 7. | 8. |  |  | Komora inkubatora demontowalna bez użycia narzędzi. | TAK / NIE
1. | 7. | 9. |  |  | Inkubator wyposażony we wbudowany pulsoksymetr. | TAK / NIE
1. | 7. | 9. | 1. |  | Czujnik SpO2 wykonany w technologii Masimo. | TAK / NIE
1. | 7. | 10. |  |  | Inkubator posiada funkcję regulacji temperatury wewnątrz kopuły, a w szczególności: | TAK / NIE
1. | 7. | 10. | 1. |  | Funkcję nastawiania temperatury wewnątrz kopuły w zakresie nie mniejszym niż 23- 38°C | TAK (zakres ……………oC) / NIE
1. | 7. | 10. | 2. |  | Przyrost regulacji temperatury co 0,1oC. | TAK (przyrost ……………oC) / NIE
1. | 7. | 10. | 3. |  | Funkcję pomiaru temperatury wewnątrz kopuły w zakresie nie mniejszym niż 20oC-42oC. | TAK (zakres ……………oC) / NIE
1. | 7. | 10. | 4. |  | Czujnik temperatury skóry pacjenta, zapewniający pomiar w zakresie nie mniejszym niż 30°C-42°C. | TAK (zakres ……………oC) / NIE
1. | 7. | 11. |  |  | Inkubator posiada funkcję ustawienia stężenia tlenu pod kopułą w zakresie nie mniejszym niż 21%-50%. | TAK (zakres …………… %) / NIE
1. | 7. | 12. |  |  | Inkubator wyposażony w nawilżacz powietrza pod kopułą (parametr punktowany). | TAK / NIE
1. | 7. | 13. |  |  | W podstawie inkubator posiada miejsce przeznaczone dla defibrylatora X-Series (Zoll) (parametr punktowany). | TAK / NIE
1. | 7. | 13. | 1. |  | Po zamontowaniu w miejscu przeznaczenia defibrylator musi mieć zachowaną pełną funkcjonalność, tj. obsługa, wymiana akumulatora, papieru w drukarce, obsługa wszelkich akcesoriów; | TAK / NIE
1. | 7. | 13. | 2. |  | Swobodny montaż i demontaż defibrylatora przez użytkownika w miejscu przeznaczenia. | TAK / NIE
1. | 7. | 14. |  |  | Inkubator wyposażony w panel wyświetlający min. następujące informacje: | TAK / NIE
1. | 7. | 14. | 1. |  | Włączony/wyłączony; | TAK / NIE
1. | 7. | 14. | 2. |  | Stan naładowania baterii; | TAK / NIE
1. | 7. | 14. | 3. |  | Zasilanie AC/DC; | TAK / NIE
1. | 7. | 14. | 4. |  | Temperatura pacjenta; | TAK / NIE
1. | 7. | 14. | 5. |  | Temperatura powietrza pod kopułą; | TAK / NIE
1. | 7. | 14. | 6. |  | SpO2 - odczyt z pulsoksymetru; | TAK / NIE
1. | 7. | 14. | 7. |  | HR (heart rate) - odczyt z pulsoksymetru; | TAK / NIE
1. | 7. | 14. | 8. |  | Wskaźniki alarmów. | TAK / NIE
1. | 7. | 15. |  |  | Inkubator posiada m.in. alarmy informujące o następujących problemach: | TAK / NIE
1. | 7. | 15. | 1. |  | Awaria systemu; | TAK / NIE
1. | 7. | 15. | 2. |  | Awaria czujnika temperatury; | TAK / NIE
1. | 7. | 15. | 3. |  | Zbyt wysoka temperatura (przegrzanie); | TAK / NIE
1. | 7. | 15. | 4. |  | Słaba bateria; | TAK / NIE
1. | 7. | 15. | 5. |  | Awaria zasilania; | TAK / NIE
1. | 7. | 15. | 6. |  | Zakłócenie w obiegu wewnętrznym powietrza. | TAK / NIE
1. | 7. | 16. |  |  | Inkubator posiada funkcję wyciszania alarmów. | TAK / NIE
1. | 7. | 17. |  |  | Warunki techniczne / zasilanie inkubatora - elektryczne: | TAK / NIE
1. | 7. | 17. | 1. |  | Zasilanie z własnego źródła: | TAK / NIE
1. | 7. | 17. | 1. | 1. | Czas pracy na akumulatorze minimum 60 minut. | TAK / NIE
1. | 7. | 17. | 2. |  | Zasilanie z zewnętrznego źródła: | TAK / NIE
1. | 7. | 17. | 2. | 1. | Zasilanie AC 100-240V 50-60Hz; | TAK / NIE
1. | 7. | 17. | 2. | 2. | Zasilanie DC 12-28V. | TAK / NIE
1. | 7. | 17. | 3. |  | Przewód zasilający AC (1 szt.). | TAK / NIE
1. | 7. | 17. | 3. | 1. | Przewód z wtyczką typu CEE 7/7. | TAK / NIE
1. | 7. | 17. | 4. |  | Przewód zasilający DC (1 szt.) | TAK / NIE
1. | 7. | 17. | 4. | 1. | Przewód z wtyczką zapalniczkową małą, zgodną z normą ISO 4165:2005. | TAK / NIE
1. | 7. | 17. | 5. |  | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu inkubatora do źródła zewnętrznego zasilania. | TAK / NIE
1. | 7. | 18. |  |  | Warunki techniczne / uwagi do zasilania elektrycznego samolotu:
1. | 7. | 18. | 1. |  | Instalacja elektryczna AC 230V samolotu ma ograniczenie natężenia prądu do 1,4 A.
1. | 7. | 18. | 2. |  | Instalacja elektryczna DC 12V samolotu ma ograniczenie natężenia prądu do 20 A.
1. | 7. | 19. |  |  | Warunki techniczne / zasilanie inkubatora - gazy medyczne:
1. | 7. | 19. | 1. |  | Inkubator wyposażony w przyłącze do podłączenia tlenu: | TAK / NIE
1. | 7. | 19. | 1. | 1. | Zasilanie ze źródła gazów zamocowanych na platformie nośnej. | TAK / NIE
1. | 7. | 19. | 1. | 2. | Zasilanie z zewnętrznego źródła zasilania z instalacji tlenowej umieszczonej w kabinie medycznej samolotu lub karetce. | TAK / NIE
1. | 7. | 19. | 2. |  | Dołączony przewód ciśnieniowy tlenowy zakończony złączem AGA - 2 szt. (1 przewód długości ok 3m; 1 przewód długości ok 1m). | TAK / NIE
1. | 7. | 20. |  |  | Wyposażenie dodatkowe:
1. | 7. | 20. | 1. |  | Materacyk dodatkowy - 1 szt. (ogółem 2 szt.). | TAK / NIE
1. | 7. | 20. | 2. |  | Mocowanie dodatkowe pacjenta wielorazowe - 1 szt. (ogółem 2 szt.). | TAK / NIE
1. | 7. | 20. | 3. |  | Wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania w zestawie niewymienione powyżej. | TAK / NIE
1. | 7. | 20. | 4. |  | Pokrowiec/narzuta na inkubator, tzw. "sztuczna noc". | TAK / NIE
1. | 7. | 20. | 4. | 1. | Pokrowiec wykonany z 100% bawełny. | TAK / NIE
1. | 7. | 20. | 5. |  | Pokrowiec zmniejszający stratę ciepła z inkubatora w zimne dni podczas przenoszenia inkubatora z/do samolotu do/z karetki. | TAK / NIE
1. | 7. | 20. | 5. | 1. | Strona wierzchnia pokrowca wykonana z materiału wodoodpornego. | TAK / NIE
1. | 7. | 20. | 5. | 2. | Możliwość obserwacji pacjenta bez konieczności zdejmowania pokrowca (zastosowanie klapki). | TAK / NIE
1. | 7. | 21. |  |  | Masa i wymiary inkubatora:
1. | 7. | 21. | 1. |  | Masa inkubatora [kg]. | masa …………. kg
1. | 7. | 21. | 2. |  | Długość inkubatora (podać długość) [cm]. | długość …………. cm)
1. | 7. | 21. | 3. |  | Szerokość inkubatora - nie więcej niż 50,5cm. (podać szerokość) [cm]. | TAK (szerokość …………. cm) / NIE
1. | 7. | 21. | 4. |  | Wysokość całości (kopuła z podstawą) - nie więcej niż 55cm. (podać wysokość) [cm]. | TAK (wysokość …………. cm) / NIE
1. | 7. | 21. | 5. |  | Wymiary materacyka / leże dla noworodka, wcześniaka: (podać długość x szerokość x wysokość) [cm]. | dł. …………. x szer. …………. x wys. …………. cm
2. |  |  |  |  | Inne:
2. | 1. |  |  |  | Mycie i dezynfekcja:
2. | 1. | 1. |  |  | Możliwość mycia i dezynfekcji inkubatora tansportowego wraz z mocowaniami za pomocą preparatów dostępnych na polskim rynku. | TAK / NIE
2. | 1. | 2. |  |  | Preparaty do dezynfekcji nie mogą oddziaływać negatywnie na materiały, z których wykonane są wszystkie elementy zestawu wraz z dodatkowym wyposażeniem, nie będącym przedmiotem zamówienia, a wypożyczonym przez Zamawiającego. | TAK / NIE
2. | 2. |  |  |  | Szkolenie:
2. | 2. | 1. |  |  | Szkolenie w zakresie obsługi inkubatora dla dwóch (2) grup personelu medycznego Zamawiającego (nie więcej niż 10 osób na każdą grupę). | TAK / NIE
2. | 2. | 2. |  |  | Szkolenie w jęz. polskim, na koszt Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE
2. | 2. | 3. |  |  | Przeprowadzone w terminie uzgodnionym przez Strony. | TAK / NIE
2. | 2. | 4. |  |  | Wykonawca zapewnia, że każdy ze szkolonych otrzyma dokument potwierdzający uczestnictwo i zakończenie szkolenia. | TAK / NIE
2. | 2. | 5. |  |  | Materiały szkoleniowe udostępnione w języku polskim w wersji elektronicznej z możliwością kopiowania i wydruku, udostępnione do zapoznania na co najmniej 1 tydzień przed szkoleniem. | TAK / NIE
3. |  |  |  |  | SERWIS:
3. | 1. |  |  |  | Autoryzowany serwis na inkubator transportowy. | TAK / NIE
3. | 1. | 1. |  |  | Czas podjęcia naprawy przez serwis - nie więcej niż 72 godz. | TAK / NIE
3. | 1. | 2. |  |  | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - nie więcej niż 5 napraw (parametr punktowany). | TAK (…………. napraw) / NIE
4. |  |  |  |  | GWARANCJA:
4. | 1. |  |  |  | Obejmująca swoim zakresem wszystkie części inkubatora również po zamocowaniu na platformie nośnej. | TAK / NIE
4. | 2. |  |  |  | Minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia (parametr punktowany). | TAK (…………. miesięcy) / NIE
4. | 3. |  |  |  | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż dziesięć (10) lat, liczonych od daty dostarczenia inkubatora do Zamawiającego. | TAK / NIE
……………………………………………………………………..
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)