## 1_Defibrylator transportowy
ZADANIE NR 1 - Defibrylator transportowy - ilość zestawów 4
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartości oferowane * (TAK / NIE) * zaznaczyć właściwe, podać wartość
I | DANE OGÓLNE
1 | Defibrylator przenośny umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych, defibrylację/kardiowersję/zewnętrzną kardiostymulację pacjenta | TAK / NIE
2 | Defibylator przeznaczony dla dorosłych, dzieci | TAK / NIE
3 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe (nie dopuszcza się urządzenia rekondycjonowango, powystawowego, używanego) | TAK / NIE
4 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2020 roku | TAK / NIE
5 | Defibrylator posiada stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi: minimum IP 44 | TAK / NIE
6 | Odporność na upadki wg normy EN-1789 | TAK / NIE
7 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski i Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
II | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - na etapie składania ofert
1 | Oświadczenie Wykonawcy o odporności urządzenia na upadki wg normy EN-1789 | TAK / NIE
2 | Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych | TAK / NIE
3 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis/instrukcja producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierające jego dane techniczne, potwierdzające parametry opisane w OPZ: | TAK / NIE
| a) każdy z dokumentów w języku polskim | TAK / NIE
III | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - przy dostawie
1 | Deklaracja zgodności lub Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego
| a) Deklaracja zgodności dla urządzenia medycznego - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi | TAK / NIE
| b) Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego - wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE | TAK / NIE
2 | Instrukcja obsługi (w wersji papierowej i elektronicznej): | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
3 | Karta gwarancyjna zawierająca w szczególności: | TAK / NIE
| a) warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii | TAK / NIE
| b) okres ochrony gwarancyjnej | TAK / NIE
| c) wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi gwarancyjne (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu): | TAK / NIE
| - na terenie Polski | TAK / NIE
| - na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
4 | Paszport techniczny: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
IV | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
1 | Zintegrowane moduły umożliwiające pomiar/prezentację w szczególności:
| a) defibrylacja | TAK / NIE
| b) kardiowersja | TAK / NIE
| c) stymulacja | TAK / NIE
| d) elektrokardiografia (EKG) | TAK / NIE
| e) częstość akcji serca (HR,PR) | TAK / NIE
| f) saturacja krwi (SpO2) | TAK / NIE
| g) karboksyhemoglobina (SpCO) i methemoglobina (SpMet) (OPCJA) | TAK / NIE
| h) ciśnienie krwi pomiar nieinwazyjny (NIBP) | TAK / NIE
| i) temperatura ciała (TEMP) | TAK / NIE
2 | Defibrylacja | TAK / NIE
| a) dorosłych i dzieci | TAK / NIE
| b) przez łyżki defibrylacyjne (twarde i miękkie) | TAK / NIE
| c) ręczna i półautomatyczna | TAK / NIE
| d) fala defibrylacji dwufazowa | TAK / NIE
| e) tryb doradczy (komendy głosowe) w trybie półautomatycznej defibrylacji | TAK / NIE
| f) dostarczana energia defibrylacji w zakresie: minimum 2 - 200 J | TAK (podać ………. ) / NIE
| g) dostępne poziomy energii dla defibrylacji w zakresie: minimum 10 | TAK (podać ………. ) / NIE
3 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK / NIE
4 | Stymulacja
| a) stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna | TAK / NIE
| b) tryby stymulacji: | TAK / NIE
| - sztywny | TAK / NIE
| - na żądanie | TAK / NIE
| c) częstość impulsów stymulujących w zakresie: minimum 40 - 170 imp/min | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) prąd stymulacji o natężaniu w zakresie: minimum 0-140 mA | TAK (podać ………. ) / NIE
5 | Monitorowanie elektrokardiografii (EKG)
| a) 3- odprowadzeniowe oraz 12- odprowadzeniowe EKG | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) analiza arytmii (bradykardie i tachykardie) oraz odcinka ST | TAK / NIE
| c) automatyczna interpretacja i analiza przebiegu krzywej EKG | TAK / NIE
| d) zobrazowanie krzywej EKG na ekranie i możliwość jej wydruku | TAK / NIE
| e) automatyczny wydruk przebiegu EKG dla krytycznych zdarzeń | TAK / NIE
| f) wzmocnienie zapisu EKG regulowane | TAK / NIE
6 | Monitorowanie częstości akcji serca (HR)
| a) pomiar w zakresie: minimum 30 - 240 uderzeń na minutę | TAK (zakres ………. uderzeń/min) / NIE
7 | Monitorowanie saturacji krwi (SpO2)
| a) pomiar odporny na zakłucenia i artefakty ruchowe | TAK / NIE
| b) pomiar w zakresie minimum 50 - 99% | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) technologia Masimo | TAK / NIE
8 | Możliwość pomiaru karboksyhemoglobiny (SpCO) i methemoglobiny (SpMet) (OPCJA) | TAK / NIE
9 | Monitorowanie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NIBP) | TAK / NIE
| a) w zakresie ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia krwi | TAK (zakres ………. %) / NIE
| b) zakres pomiar uciśnienia skurczowego: minimum 40 - 240 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
| c) zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: minimum 20 - 200 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
| d) zakres pomiaru średniego ciśnienia: minimum 30 - 220 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
e) tryb pomiaru:
| - manualny | TAK / NIE
| - automatyczny w minimum 5 interwałach czasowych | TAK (podać ………. ) / NIE
| f) pomiar oscylometryczny | TAK / NIE
10 | Monitorowanie temperatury ciała (TEMP): | TAK / NIE
| a) metoda pomiaru: | TAK / NIE
| - powierzchniowa | TAK / NIE
| - głęboka | TAK / NIE
| b) zakres pomiaru: minimum 24-45 ºC | TAK (podać ………. ) / NIE
11 | Monitorowanie stężenia wydychanego CO2 (EtCO2) i respiracji (ilość oddechów/min)
a) metoda pomiaru:
| - ze strumienia bocznego | TAK / NIE
| - monitorowanie pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) zakres pomiaru EtCO2: minimum 0 - 95 mmHg | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) zakres pomiaru częstości oddechu: minimum 0 - 90 oddechów na minutę | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) możliwość obserwacji krzywej EtCO2 na ekranie i możliwość jej wydruku | TAK / NIE
12 | Alarmy | TAK / NIE
| a) sygnalizacja dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK / NIE
13 | Ekran | TAK / NIE
| a) wyświetlanie: minimum 3 krzywych dynamicznych | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) wyświetlacz: LCD | TAK / NIE
| c) przekątna ekranu: minimum 6,5 cala | TAK (podać ………. cali) / NIE
| d) tryb pracy: kolor | TAK / NIE
14 | Drukarka | TAK / NIE
| a) szerokość papieru: minimum 80 mm | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) ilość kanałów jednocześnie drukowanych: minimum 3 | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) prędkość przesuwu papieru 25 i 50 mm / sek | TAK (podać ………. ) / NIE
15 | Rejestracja / archiwizacja | TAK / NIE
| a) przebiegu pracy urządzenia, wpisania danych osobowych pacjenta, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG, wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci urządzenia i wydruk tych informacji | TAK / NIE
| b) trendy czasowe wszystkich monitorowanych parametrów: minimum 8 godz. | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) transmisja wszystkich zmierzonych parametrów w czasie rzeczywistym, a także z pamięci defibrylatora do urządzenia odbiorczego przez zewnętrzny modem 3G lub technologię Bluetoouth | TAK / NIE
16 | Warunki techniczne / zasilanie defibrylatora
| a) zasilanie akumulatorowe | TAK / NIE
| b) pojemność elektryczna akumulatora: minimum 4 Ah | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) średni czas pracy z akumulatora/ów przy monitorowaniu: minimum 110 min | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) minimum 80 wyładowań podczas pracy z akumulatorów przy energii wyładowania minimum 200 J | TAK (podać ………. ) / NIE
| e) wyświetlanie stanu naładowania baterii | TAK / NIE
Wyposażenie:
17 | a) akumulatory w ilości - 4 szt. | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) łyżki defibrylacyjne (twarde) dla dorosłych z nakładkami pediatrycznymi dla dzieci (jeśli dotyczy)* | TAK / NIE
| c) elektrody transparentne w RTG do EKG/defibrylacji/kardiowersji/kardiostymulacji dla dorosłych -20 szt. | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) elektrody EKG/defibrylacji/kardiowersji/kardiostymulacji dla dzieci -10 szt. | TAK (podać ………. ) / NIE
| e) przewód EKG pacjenta 3- odprowadzeniowy (dopuszcza się 4-odprowadzeniowy) - 1 szt | TAK / NIE
| f) przewód EKG pacjenta 12- odprowadzeniowy - 1 szt | TAK / NIE
| g) zestaw elektrod do pomiaru EKG dla dorosłych - 1 opak | TAK / NIE
| h) zestaw elektrod do pomiaru EKG dla dzieci - 1 opak | TAK / NIE
| i) czujnik SpO2 dla dorosłych; wielorazowy, wodoodporny - 1 szt: | TAK / NIE
| - typu klips na palec lub miękki silikonowy | TAK (podać typ ……….) / NIE
| j) czujnik SpO2 dla dzieci; wielorazowy, wodoodporny - 1 szt: | TAK / NIE
| - typu klips na palec lub miękki silikonowy | TAK (podać typ ……….) / NIE
| k) przedłużacz do czujników SpO2 (jeżeli dotyczy)* - 1 szt | TAK / NIE
| l) czujnik SpMet/SpCO, wielorazowy (OPCJA) - 1 szt | TAK / NIE
| m) komplet mankietów do NIBP dla dorosłych, dzieci, noworodków wraz z przewodem: | TAK (podać ………. ) / NIE
- pełny dostępny
| n) czujnik temperatury powierzchniowej/skórny; wielorazowy, dla dorosłych i dzieci - po 1 szt | TAK / NIE
| o) czujnik temperatury głębokiej; wielorazowy, dla dorosłych i dzieci - po 1 szt | TAK / NIE
| p) przedłużacz do czujnika pomiaru temperatury powierzchniowej /skórny (jeżeli dotyczy)* | TAK / NIE
| r) przedłużacz do czujnika pomiaru temperatury głębokiej (jeżeli dotyczy)* | TAK / NIE
| s) czujnik EtCO dla zaintubowanych dzieci/dorosłych; jednorazowy - 5 szt | TAK / NIE
| t) czujnik EtCO dla niezaintubowanych dzieci/dorosłych; jednorazowy - 5 szt | TAK / NIE
| u) papier do drukarki - 10 rolek | TAK / NIE
| w) torba transportowa na urządzenie i akcesoria | TAK / NIE
| y) mocowanie uniwersalne ścienne | TAK / NIE
| z) stacjonarne urządzenie do ładowania i konserwacji akumulatorów | TAK / NIE
| a') akcesoria do testu defibrylacji | TAK / NIE
| b') wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia nie wymienione powyżej, w tym oprogramowanie do przesyłania danych na komputer typu PC oraz ich archwizacji | TAK (wymienić ………. ) / NIE
V | OZNAKOWANIE
1 | Urządzenie musi posiadać oznakowanie zgodne z "Wytycznymi dotyczącymi informowania o projektach oraz znakowania projektów realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej” | TAK / NIE
VI | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych produktami biobójczymi ogólnie dostępnymi | TAK / NIE
3 | Czas reakcji / podjęcia naprawy przez serwis - do 72 godzin | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - do 3 napraw | TAK (podać ………. napraw) / NIE
VII | SZKOLENIE PERSONELU
1 | Szkolenia w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego lub Partnera Projektu | TAK / NIE
2 | Zakres, tematyka, forma szkolenia, ilość osób do przeszkolenia, ilość godzin ustalone z Wykonawcą w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy | TAK / NIE
3 | Szkolenie ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia | TAK / NIE
4 | Ukończenie szkolenia potwierdzone certyfikatem | TAK / NIE
5 | Szkolenia przeprowadzane w języku ukraińskim lub angielskim | TAK (podać ………..) / NIE
VIII | GWARANCJA
1 | Gwarancja na urządzenie - minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
2 | Gwarancja na akcesoria wielorazowe - minimum 12 miesięcy, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
3 | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż osiem (8) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzenia medycznego do Zamawiającego | TAK (podać ……….) / NIE
* | Treść "Jeżeli dotyczy" oznacza, że producent urządzenia przewidział takie rozwiazanie. W związku z powyższym Wykonawca musi uwzględnić je w opz.

## 2_Kardiomonitor stacj-transp
ZADANIE NR 2 - Kardiomonitor stacjonarno-transportowy - ilość zestawów 18
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartości oferowane * (TAK / NIE) * zaznaczyć właściwe, podać wartość
I | DANE OGÓLNE
1 | Monitor funkcji życiowych pacjenta w każdej kategorii wiekowej (dorosły, dziecko, noworodek) | TAK / NIE
2 | Urządzenie stacjonarno-transportowe | TAK / NIE
3 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe (nie dopuszcza się urządzenia rekondycjonowango, powystawowego, używanego) | TAK / NIE
4 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2020 roku | TAK / NIE
5 | Zgodność z normą minimum IP-22 | TAK / NIE
6 | Zgodność z normą IEC 60601-1-2:2014 Edycja IV lub równoważną | TAK / NIE
7 | Odporność na upadki z wysokości 1m | TAK / NIE
8 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski i Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
II | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - na etapie składania ofert
1 | Oświadczenie Wykonawcy o zgodności urządzenia z: | TAK / NIE
| a) normą IP-22 lub wyższą | TAK / NIE
| b) normą IEC 60601-1-2:2014 Edycja IV | TAK / NIE
2 | Oświadczenie Wykonawcy o odporności urządzenia na upadki z wysokości 1m | TAK / NIE
3 | Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych. | TAK / NIE
4 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis/instrukcja producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierające jego dane techniczne, potwierdzające parametry opisane w OPZ | TAK / NIE
| a) każdy z dokumentów w języku polskim | TAK / NIE
III | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - przy dostawie
1 | Deklaracja zgodności lub Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego
| a) Deklaracja zgodności dla urządzenia medycznego - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi | TAK / NIE
| b) Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego - wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE | TAK / NIE
2 | Instrukcja obsługi (w wersji papierowej i elektronicznej): | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
3 | Karta gwarancyjna zawierająca w szczególności: | TAK / NIE
| a) warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii | TAK / NIE
| b) okres ochrony gwarancyjnej | TAK / NIE
| c) wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi gwarancyjne (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu): | TAK / NIE
| - na terenie Polski | TAK / NIE
| - na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
4 | Paszport techniczny | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
IV | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
1 | Zintegrowane moduły umożliwiające pomiar/prezentację w szczególności: | TAK / NIE
| a) elektrokardiografia (EKG) | TAK / NIE
| b) tętno (HR) | TAK / NIE
| c) puls (PR) | TAK / NIE
| d) częstość oddechów (RR) | TAK / NIE
| e) nasycenie tlenem/saturacja krwi (SpO2) | TAK / NIE
| f) ciśnienie krwi pomiar nieinwazyjny (NIBP) | TAK / NIE
2 | Monitorowanie elektrokardiografii (EKG)
| a) minimum 3- odprowadzeniowe | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) analiza arytmii (bradykardie i tachykardie) oraz odcinka ST | TAK / NIE
3 | Monitorowanie tętna (HR)
| a) pochodzące z EKG | TAK (/ NIE
| b) zakres pomiaru u dorosłych: minimum 20 - 240 (uderzenia/min) | TAK (zakres ………. uderzeń/min) / NIE
| c) zakres pomiaru u dzieci i noworodków: minimum 25 - 260 (uderzenia/min) | TAK (zakres ………. uderzeń/min) / NIE
| d) dokładność pomiaru: +/- 1% | TAK (dokładność ………. %) / NIE
| e) rozdzielczość: 1 (uderzenie/min) | TAK / NIE
4 | Monitorowanie pulsu (PR):
| a) zakres pomiaru: minimum 20 - 240 (uderzenia/min) | TAK (zakres ………. uderzeń/min) / NIE
| b) dokładność pomiaru: +/- 3% | TAK (dokładność ………. %) / NIE
5 | Monitorowanie częstości oddechów (RR)
| a) zakres pomiaru: minimum 1 - 120 (oddechy/min) | TAK (zakres ………. oddechy/min) / NIE
| b) dokładność pomiaru: +/- 2 (oddechy/min) | TAK (dokładność ………. oddechy/min) / NIE
6 | Monitorowanie saturacji krwi (SpO2):
| a) w module pulsoksymetru | TAK / NIE
| b) zakres pomiaru: 0 - 100% | TAK (zakres ………. %) / NIE
| c) technologia Masimo | TAK (podać ………. ) / NIE
7 | Monitorowanie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NIBP):
a) pomiar:
| - manualny | TAK / NIE
| - automatyczny | TAK / NIE
| b) w zakresie ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia krwi | TAK / NIE
| c) zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: minimum: 40 - 260 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
| d) zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: minimum 10 - 220 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
| e) zakres pomiaru ciśnienia średniego minimum: 20 - 200 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
| f) dokładność pomiaru +/- 5 mmHg | TAK (dokładność ………. mmHg) / NIE
8 | Zabezpieczenie przeciw nadmiernemu ciśnieniu w mankiecie uwzględniające dorosłego, dziecko, noworodka | TAK (opisać ……….) / NIE
9 | Alarmy: | TAK / NIE
| a) zintegrowany moduł alarmów - wizualnych i dźwiękowych | TAK / NIE
| b) sygnalizacja dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK / NIE
| c) uwzględnienie różnych kategorii wiekowych | TAK / NIE
10 | Ekran: | TAK / NIE
| a) wyświetlacz: LCD | TAK / NIE
| b) dotykowy | TAK / NIE
| c) przekątna ekranu minimum 7 cali | TAK (podać ………. cali) / NIE
| d) rozdzielczość minimum 800 x 600 pikseli | TAK (podać ………. p) / NIE
| e) tryb pracy: kolor | TAK / NIE
11 | Rejestracja / archiwizacja | TAK / NIE
| a) jednoczesna prezentacja pomiarów: EKG, tętna (HR), pulsu (PR), częstość oddechów (RR), saturacji krwi (SpO2), nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP): | TAK (wymienić ……….) / NIE
| - w tym jednoczesna prezentacja minimum 3 krzywych dynamicznych na ekranie głównym | TAK (podać ………. krzywych) / NIE
| b) pamięć minimum 15 profilii ustawień, z możliwością wskazania w każdym z profili, minimum: | TAK (podać ………. profili) / NIE
| - kategorii wiekowej pacjenta | TAK / NIE
| - wartości ciśnienia pompowania mankietu | TAK / NIE
| - zakresów pomiarowych alarmów | TAK / NIE
| - układu ekranu kardiomonitora | TAK / NIE
| c) pamięć i prezentacja mierzonych parametrów i trendów minimum 24h | TAK (podać ………. h) / NIE
| d) pamięć i prezentacja historii minimum 100 alarmów | TAK (podać ………. alarmów) / NIE
12 | Warunki techniczne / zasilanie kardiomonitora
| a) chłodzenie pasywne wszystkich elementów: | TAK / NIE
| - bez użycia wentylatorów | TAK / NIE
| b) zasilanie z własnego źródła: | TAK / NIE
| - wbudowany/wewnętrzny akumulator | TAK / NIE
| - czas pracy przy pełnym obciążeniu minimum 45 min (parametr punktowany) | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) zasilanie z zewnętrznego źródła: | TAK / NIE
| - zasilanie AC w zakresie 100/240V 50-60Hz | TAK (podać ………. ) / NIE
13 | Urządzenie posiada uchwyt do transportu | TAK / NIE
14 | Wyposażenie:
| a) przewód EKG dla dorosłych - 1 szt | TAK / NIE
| b) przewód EKG dla dzieci - 1 szt | TAK / NIE
| c) zestaw elektrod do pomiaru EKG dla dorosłych - 1 opak | TAK / NIE
| d) zestaw elektrod do pomiaru EKG dla dzieci - 1 opak | TAK / NIE
| e) czujnik SpO2 dla dorosłych; wielorazowy, wodoodporny - 1 szt: | TAK / NIE
| - typu klips na palec lub miękki silikonowy | TAK (podać typ ……….) / NIE
| f) czujnik SpO2 dla dzieci; wielorazowy, wodoodporny - 1 szt: | TAK / NIE
| - typu klips na palec lub miękki silikonowy | TAK (podać typ ……….) / NIE
| g) przedłużacz do czujników SpO2 (jeżeli dotyczy)* - 1 szt | TAK / NIE
| h) komplet mankietów do NIBP dla dorosłych, dzieci, noworodków wraz z przewodem: | TAK / NIE
| - pełny dostępny | TAK (podać ………. ) / NIE
| i) torba transportowa na urządzenie i akcesoria | TAK / NIE
| j) mocowanie uniwersalne ścienne | TAK / NIE
| k) zasilacz sieciowy z ładowarką, komplet | TAK / NIE
| l) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia nie wymienione powyżej | TAK (wymienić jakie ……….) / NIE
V | OZNAKOWANIE
1 | Urządzenie musi posiadać oznakowanie zgodne z "Wytycznymi dotyczącymi informowania o projektach oraz znakowania projektów realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej” | TAK / NIE
VI | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych produktami biobójczymi ogólnie dostępnymi | TAK / NIE
3 | Czas reakcji / podjęcia naprawy przez serwis - do 72 godzin | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - do 3 napraw | TAK (podać ………. napraw) / NIE
VII | SZKOLENIE PERSONELU
1 | Szkolenia w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego lub Partnera Projektu | TAK / NIE
2 | Zakres, tematyka, forma szkolenia, ilość osób do przeszkolenia, ilość godzin ustalone z Wykonawcą w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy | TAK / NIE
3 | Szkolenie ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia | TAK / NIE
4 | Ukończenie szkolenia potwierdzone certyfikatem | TAK / NIE
5 | Szkolenia przeprowadzane w języku ukraińskim lub angielskim | TAK (podać ……………) / NIE
VIII | GWARANCJA
1 | Gwarancja na urządzenie - minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
2 | Gwarancja na akcesoria wielorazowe - minimum 12 miesięcy, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
3 | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż osiem (8) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzenia medycznego do Zamawiającego | TAK (podać ……….) / NIE
* | Treść "Jeżeli dotyczy" oznacza, że producent urządzenia przewidział takie rozwiazanie. W związku z powyższym Wykonawca musi uwzględnić je w opz.

## 3_Kardiomonitor stanowisko IT
ZADANIE NR 3 - Kardiomonitor do stanowiska intensywnej terapii - ilość zestawów 2
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartości oferowane * (TAK / NIE) * zaznaczyć właściwe, podać wartość
I | DANE OGÓLNE
1 | Monitor funkcji życiowych pacjenta w każdej kategorii wiekowej (dorosły, dziecko, noworodek) | TAK / NIE
2 | Urządzenie stacjonarno-transportowe | TAK / NIE
3 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe (nie dopuszcza się urządzenia rekondycjonowango, powystawowego, używanego) | TAK / NIE
4 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2020 roku | TAK / NIE
5 | Zgodność z normą minimum IP-22 | TAK / NIE
6 | Zgodność z normą IEC 60601-1-2:2014 Edycja IV lub równoważną | TAK / NIE
7 | Odporność na upadki z wysokości 1m | TAK / NIE
8 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski i Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
II | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - na etapie składania ofert
1 | Oświadczenie Wykonawcy o zgodności urządzenia z: | TAK / NIE
| a) normą IP-22 lub wyższą | TAK / NIE
| b) normą IEC 60601-1-2:2014 Edycja IV | TAK / NIE
2 | Oświadczenie Wykonawcy o odporności urządzenia na upadki z wysokości 1m | TAK / NIE
3 | Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych. | TAK / NIE
4 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis/instrukcja producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierające jego dane techniczne, potwierdzające parametry opisane w OPZ | TAK / NIE
| a) każdy z dokumentów w języku polskim | TAK / NIE
III | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - przy dostawie
1 | Deklaracja zgodności lub Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego
| a) Deklaracja zgodności dla urządzenia medycznego - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi | TAK / NIE
| b) Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego - wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE | TAK / NIE
2 | Instrukcja obsługi (w wersji papierowej i elektronicznej): | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
3 | Karta gwarancyjna zawierająca w szczególności: | TAK / NIE
| a) warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii | TAK / NIE
| b) okres ochrony gwarancyjnej | TAK / NIE
| c) wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi gwarancyjne (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu): | TAK / NIE
| - na terenie Polski | TAK / NIE
| - na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
4 | Paszport techniczny | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
IV | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
1 | Zintegrowane moduły umożliwiające pomiar/prezentację w szczególności: | TAK / NIE
| a) elektrokardiografia (EKG) | TAK / NIE
| b) tętno (HR) | TAK / NIE
| c) puls (PR) | TAK / NIE
| d) częstość oddechów (RR) | TAK / NIE
| e) nasycenie tlenem/saturacja krwi (SpO2) | TAK / NIE
| f) stężenie karboksyhemoglobiny (SpCO) i methemoglobiny (SpMet) | TAK / NIE
| g) ciśnienie krwi pomiar nieinwazyjny (NIBP) | TAK / NIE
| h) ciśnienie krwi pomiar inwazyjny (IBP) | TAK / NIE
| i) zawartość dwutlenku węgla (EtCO2) w powietrzu wydychanym | TAK / NIE
| j) temperatura (TEMP) | TAK / NIE
2 | Monitorowanie elektrokardiografii (EKG):
| a) minimum 3- odprowadzeniowe | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) analiza arytmii (bradykardie i tachykardie) oraz odcinka ST | TAK / NIE
3 | Monitorowanie tętna (HR):
| a) pochodzące z EKG | TAK (/ NIE
| b) zakres pomiaru u dorosłych minimum 20 - 240 (uderzenia/min) | TAK (zakres ………. uderzeń/min) / NIE
| c) zakres pomiaru u dzieci i noworodków minimum 25 - 260 (uderzenia/min) | TAK (zakres ………. uderzeń/min) / NIE
| d) dokładność pomiaru +/- 1% | TAK (dokładność ………. %) / NIE
| e) rozdzielczość 1 (uderzenie/min) | TAK / NIE
4 | Monitorowanie pulsu (PR):
| a) zakres pomiaru minimum 20 - 250 (uderzenia/min) | TAK (zakres ………. uderzeń/min) / NIE
| b) dokładność pomiaru +/- 3% | TAK (dokładność ………. %) / NIE
5 | Monitorowanie częstości oddechów (RR):
| a) zakres pomiaru u dorosłych minimum 1 - 120 (oddechy/min) | TAK (zakres ………. oddechy/min) / NIE
| b) zakres pomiaru u dzieci i noworodków minimum 1 - 150 (oddechy/min) | TAK (zakres ………. oddechy/min) / NIE
| c) dokładność pomiaru +/- 2 (oddechy/min) | TAK (dokładność ………. oddechy/min) / NIE
6 | Monitorowanie nasycenia tlenem/saturacji krwi (SpO2):
| a) w module pulsoksymetru | TAK / NIE
| b) zakres pomiaru 0 - 100% | TAK (zakres ………. %) / NIE
| c) technologia Masimo | TAK / NIE
7 | Monitorowanie stężenia karboksyhemoglobiny (SpCO) i methemoglobiny (SpMet) | TAK / NIE
8 | Monitorowanie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NIBP):
a) pomiar:
| - manualny | TAK / NIE
| - automatyczny | TAK / NIE
| b) w zakresie ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia krwi | TAK / NIE
| c) zakres pomiaru ciśnienia skurczowego minimum: 40 - 260 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
| d) zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego minimum 10 - 220 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
| e) zakres pomiaru ciśnienia średniego minimum: 20 - 200 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
| f) dokładność pomiaru +/- 5 mmHg | TAK (dokładność ………. mmHg) / NIE
9 | Zabezpieczenie przeciw nadmiernemu ciśnieniu w mankiecie uwzględniające dorosłego, dziecko, noworodka | TAK (opisać ……….) / NIE
10 | Monitorowanie inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (IBP):
| a) pomiar z minimum 1 kanału | TAK / NIE
| b) zakres pomiaru minimum -20 do +290 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
11 | Monitorowanie zawartości dwutlenku węgla (EtCO2) w powietrzu wydychanym:
a) metoda pomiaru:
| - ze strumienia bocznego lub głównego | TAK (podać ………. ) / NIE
| - monitorowanie pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) zakres pomiaru EtCO2 minimum 0 - 90 mmHg | TAK (podać ………. mmHg) / NIE
| c) rozdzielczość max.1 mmHg | TAK (podać ………. mmHg) / NIE
12 | Monitorowanie temperatury ciała (TEMP):
a) metoda pomiaru:
| - powierzchniowa | TAK / NIE
| - głęboka | TAK / NIE
| b) zakres pomiaru temperatury powierzchniowej minimum 24 - 42o C | TAK (zakres ………. o C) / NIE
| c) zakres pomiaru temperatury głębokiej minimum 24 - 42o C | TAK (zakres ………. o C) / NIE
13 | Alarmy: | TAK / NIE
| a) zintegrowany moduł alarmów - wizualnych i dźwiękowych | TAK / NIE
| b) sygnalizacja dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK / NIE
| c) uwzględnienie różnych kategorii wiekowych | TAK / NIE
14 | Ekran: | TAK / NIE
| a) wyświetlacz LCD | TAK / NIE
| a) dotykowy | TAK / NIE
| c) przekątna ekranu minimum 7 cali | TAK (podać ………. cali) / NIE
| d) rozdzielczość minimum 800 x 600 pikseli | TAK (podać ………. p) / NIE
| e) tryb pracy: kolor | TAK / NIE
15 | Rejestracja / archiwizacja | TAK / NIE
| a) jednoczesna prezentacja pomiarów: EKG, tętna (HR), pulsu (PR), częstość oddechów (RR), saturacji krwi (SpO2), nieinwazyjnego ciśnienia krwi metodą (NIBP), inwazyjnego ciśnienia krwi metodą (IBP), temperatury (TEMP), dwutlenku wegla (EtCO2): | TAK (wymienić ……….) / NIE
| - w tym jednoczesna prezentacja minimum 3 krzywych dynamicznych na ekranie głównym | TAK (podać ………. krzywych) / NIE
| b) pamięć minimum 15 profilii ustawień, z możliwością wskazania w każdym z profili, minimum: | TAK (podać ………. profili) / NIE
| - kategorii wiekowej pacjenta | TAK / NIE
| - wartości ciśnienia pompowania mankietu | TAK / NIE
| - zakresów pomiarowych alarmów | TAK / NIE
| - układu ekranu kardiomonitora | TAK / NIE
| c) pamięć i prezentacja mierzonych parametrów i trendów minimum 24h | TAK (podać ………. h) / NIE
| d) pamięć i prezentacja historii minimum 100 alarmów | TAK (podać ………. alarmów) / NIE
16 | Warunki techniczne / zasilanie kardiomonitora
| a) chłodzenie pasywne wszystkich elementów: | TAK / NIE
| - bez użycia wentylatorów | TAK / NIE
| b) zasilanie z własnego źródła: | TAK / NIE
| - wbudowany/wewnętrzny akumulator | TAK / NIE
| - czas pracy przy pełnym obciążeniu: minimum 45 min (parametr punktowany) | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) zasilanie z zewnętrznego źródła: | TAK / NIE
| - zasilanie AC w zakresie 100/240V 50-60Hz | TAK (podać ………. ) / NIE
17 | Urządzenie wyposażone w port LAN lub USB | TAK (podać ………. ) / NIE
18 | Urządzenie posiada uchwyt do transportu | TAK / NIE
| a) swobodne ustawienie i przemieszczanie urządzenia | TAK / NIE
19 | Wyposażenie:
| a) przewód EKG dla dorosłych - 1 szt | TAK / NIE
| b) przewód EKG dla dzieci - 1 szt | TAK / NIE
| c) zestaw elektrod do pomiaru EKG dla dorosłych - 1 opak | TAK / NIE
| d) zestaw elektrod do pomiaru EKG dla dzieci - 1 opak | TAK / NIE
| e) czujnik SpO2 dla dorosłych; wielorazowy, wodoodporny - 1 szt: | TAK / NIE
| - typu klips na palec lub miękki silikonowy | TAK (podać typ ……….) / NIE
| f) czujnik SpO2 dla dzieci; wielorazowy, wodoodporny - 1 szt: | TAK / NIE
| - typu klips na palec lub miękki silikonowy | TAK (podać typ ……….) / NIE
| g) przedłużacz do czujników SpO2 (jeżeli dotyczy)* - 1 szt | TAK / NIE
| h) czujnik SpCO/SpMet dla dorosłych; wielorazowy - 1 szt | TAK / NIE
| i) przedłużacz do czujników SpCO i SpMet (jeżeli dotyczy)* - 1 szt | TAK / NIE
| j) komplet mankietów do NIBP dla dorosłych, dzieci, noworodków wraz z przewodem: | TAK / NIE
| - pełny dostępny | TAK (podać ………. ) / NIE
| k) przewód IP do jednorazowych przetworników IBP - 1 szt | TAK / NIE
| l) zestaw przetworników do IBP; jednorazowy - 5 szt | TAK / NIE
| m) czujnik EtCO dla zaintubowanych dzieci/dorosłych; jednorazowy - 5 szt: | TAK / NIE
| - czujnik EtCO dla dzieci (jeżeli dotyczy)* - 5 szt | TAK / NIE
| - czujnik EtCO dla dorosłych (jeżeli dotyczy)* - 5 szt | TAK / NIE
| n) czujnik EtCO dla niezaintubowanych dzieci/dorosłych; jednorazowy - 5 szt: | TAK / NIE
| - czujnik EtCO dla dzieci (jeżeli dotyczy)* - 5 szt | TAK / NIE
| - czujnik EtCO dla dorosłych (jeżeli dotyczy)* - 5 szt | TAK / NIE
| o) czujnik temperatury powierzchniowej/skórny dla dorosłych i dzieci; wielorazowy - 1 szt: | TAK / NIE
| - czujnik temperatury powierzchniowej/skórny dla dorosłych; wielorazowy (jeżeli dotyczy)*- 1 szt | TAK / NIE
| - czujnik temperatury powierzchniowej/skórny dla dzieci; wielorazowy (jeżeli dotyczy)*- 1 szt | TAK / NIE
| p) przedłużacz do czujnika pomiaru temperatury powierzchniowej /skórny (jeżeli dotyczy)* - 1 szt | TAK / NIE
| r) czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych i dzieci; wielorazowy - 1 szt: | TAK / NIE
| - czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych; wielorazowy (jeżeli dotyczy)*- 1 szt | TAK / NIE
| - czujnik temperatury głębokiej dla dzieci; wielorazowy (jeżeli dotyczy)*- 1 szt | TAK / NIE
| s) przedłużacz do czujnika pomiaru temperatury głębokiej (jeżeli dotyczy)* - 1 szt | TAK / NIE
| t) zasilacz sieciowy z ładowarką, komplet | TAK / NIE
| u) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia nie wymienione powyżej | TAK (wymienić jakie ……….) / NIE
V | OZNAKOWANIE
1 | Urządzenie musi posiadać oznakowanie zgodne z "Wytycznymi dotyczącymi informowania o projektach oraz znakowania projektów realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej” | TAK / NIE
VI | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych produktami biobójczymi ogólnie dostępnymi | TAK / NIE
3 | Czas reakcji / podjęcia naprawy przez serwis - do 72 godzin | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - do 3 napraw | TAK (podać ………. napraw) / NIE
VII | SZKOLENIE PERSONELU
1 | Szkolenia w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego lub Partnera Projektu | TAK / NIE
2 | Zakres, tematyka, forma szkolenia, ilość osób do przeszkolenia, ilość godzin ustalone z Wykonawcą w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy | TAK / NIE
3 | Szkolenie ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia | TAK / NIE
4 | Ukończenie szkolenia potwierdzone certyfikatem | TAK / NIE
5 | Szkolenia przeprowadzane w języku ukraińskim lub angielskim | TAK (podać ………….) / NIE
VIII | GWARANCJA
1 | Gwarancja na urządzenie - minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
2 | Gwarancja na akcesoria wielorazowe - minimum 12 miesięcy, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
3 | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż osiem (8) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzenia medycznego do Zamawiającego | TAK (podać ……….) / NIE
* | Treść "Jeżeli dotyczy" oznacza, że producent urządzenia przewidział takie rozwiazanie. W związku z powyższym Wykonawca musi uwzględnić je w opz.

## 4_Aparat RTG mobilny
ZADANIE NR 4 - Aparat RTG mobilny przyłóżkowy - ilość zestawów 1
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartości oferowane * (TAK / NIE) * zaznaczyć właściwe, podać wartość
I | OGÓLNE
1 | Aparat rentgenowski umożliwiający wykonywanie wszelkich przyłóżkowych badań radiograficznych zgodnie z procedurami wzorcowymi, w tym zgodnie z wzorcowymi procedurami pediatrycznymi | TAK / NIE
2 | Urządzenie wykonane w technologii cyfrowej | TAK / NIE
3 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe (nie dopuszcza się urządzenia rekondycjonowango, powystawowego, używanego) | TAK / NIE
4 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2020 roku | TAK / NIE
5 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski i Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
II | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - na etapie składania ofert
1 | Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych. | TAK / NIE
| Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu przez aparat testów akceptacyjnych i specjalistycznych (podać rodzaje) | TAK / NIE
2 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis/instrukcja producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierające jego dane techniczne, potwierdzające parametry opisane w OPZ: | TAK / NIE
3 | a) każdy z dokumentów w języku polskim | TAK / NIE
III | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - przy dostawie
1 | Deklaracja zgodności lub Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego:
| a) Deklaracja zgodności dla urządzenia medycznego - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi | TAK / NIE
| b) Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego - wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE | TAK / NIE
2 | Testy akceptacyjne i specjalistyczne aparatu: | TAK / NIE
| a) w zakresie norm bezpieczeństrwa obsługi | TAK / NIE
| b) w zakresie ochrony radiologicznej | TAK / NIE
| c) z niezbędnymi pomiarami, w tym pomiary dozymetryczne (przestrzenny rozkład promieniowania) | TAK / NIE
3 | Instrukcja obsługi (w wersji papierowej i elektronicznej): | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
4 | Karta gwarancyjna zawierająca w szczególności: | TAK / NIE
| a) warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii | TAK / NIE
| b) okres ochrony gwarancyjnej | TAK / NIE
| c) wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi gwarancyjne (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu): | TAK / NIE
| - na terenie Polski | TAK / NIE
| - na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
5 | Paszport techniczny: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
IV | SZCZEGÓŁOWE
1 | Aparat jest wyposażony w konsolę z ekranem dotykowym obsługującą oprogramowanie akwizycyjne obrazów z detektora cyfrowego | TAK / NIE
2 | Wyzwalanie ekspozycji odbywa się z bezpiecznej odległości: | TAK / NIE
| a) wyzwalacz promieniowania na kablu o długości: minimum 3 m | TAK / NIE
b) wyzwalacz promieniowania na bezprzewodowym pilocie zasilanym bateryjnie (OPCJA)
3 | Generator:
| a) wysokiej częstotliwości | TAK / NIE
| - moc: minimum 30 kW | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) zakres regulacji napięcia: minimum 40 - 100 kV | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) zakres regulacji czasem ekspozycji 1 ms do 2,2 sek | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) zakres regulacji prądu: minimum 50 - 400 mA | TAK (podać ………. ) / NIE
| e) nastawy dawki w zakresie: minimum 0,5 - 100 mAs | TAK (podać ………. ) / NIE
| f) minimalny czas ekspozycji ≤ 2 ms | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Lampa RTG:
| a) dwuogniskowa: | TAK / NIE
| - 0,6 mm / 1,3 mm | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) pojemność cieplna lampy minimum 50kHU | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) filtracja całkowita minimum 2,5mmAl przy 75kV | TAK (podać ………. ) / NIE | weryfikowane przy testach specjalistycznych przez sanepid
| d) maksymalne pole naświetlania 43x43cm (dla SID 1 mm) | TAK (podać ………. ) / NIE
| e) kąt obrotu kolimatora +/- 120o | TAK (podać ………. ) / NIE
| g) odległość ogniska lampy od poziomu od podłogi minimum 45 ÷ 200cm | TAK (podać ………. ) / NIE
| h) obrót lampy w zakresie: | TAK / NIE
| - względem osi strzałkowej minimum +/- 180o | TAK (podać ……….o ) / NIE
| - względem osi poprzecznej minimum -45o +100o | TAK (podać ……….o ) / NIE
5 | Detektor cyfrowy:
| a) płaski panel cyfrowy: | TAK / NIE
| - wymiary 35 x 43 cm | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) materiał scyntylatora Csl | TAK / NIE
| c) rozdzielczość matrycy: minimum 2836 x 2336 pikseli: | TAK (podać ………. ) / NIE
| - rozmiar piksela: maksymalnie 150 μm | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) skala szarości odczytu 16 bit | TAK / NIE
e) możliwość konfiguracji detektorów w formatach:
| - 43 x 43 cm | TAK / NIE
| - 35 x 43 cm | TAK / NIE
| - 24 x 30 cm | TAK / NIE
| f) wprowadzanie danych pacjenta i wstępnej obróbki obrazu diagnostycznego | TAK / NIE
6 | Inne wymagania: | TAK / NIE
| a) panel dotykowy | TAK / NIE
| b) system autodiagnostyki | TAK / NIE
| c) ekran dotykowy do obróbki systemu cyfrowego: | TAK / NIE
| - minimum 17 cali | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) wbudowany DAP zintegrowany z Dicom | TAK / NIE
| e) kieszeń na detektor cyfrowy | TAK / NIE
7 | Warunki techniczne / zasilanie
| a) zasilanie z zewnętrznego źródła: | TAK / NIE
| - zasilanie AC w zakresie 100/240V 50-60Hz 16A | TAK (podać ………. ) / NIE
| - przewód zasilający: nie krótszy niż 3 m - 1 szt | TAK (podać ………. ) / NIE
8 | Celem łatwego przemieszczania do miejsca przeprowadzania badań aparat RTG posiada: | TAK / NIE
| a) uchwyt | TAK / NIE
| b) podstawę jezdną na kółkach | TAK / NIE
9 | Wyposażenie dodatkowe
| a) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia nie wymienione powyżej | TAK (podać ………. ) / NIE
V | OZNAKOWANIE
1 | Urządzenie musi posiadać oznakowanie zgodne z "Wytycznymi dotyczącymi informowania o projektach oraz znakowania projektów realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej” | TAK / NIE
VI | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych produktami biobójczymi ogólnie dostępnymi | TAK / NIE
3 | Czas reakcji / podjęcia naprawy przez serwis - do 72 godzin | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - do 3 napraw | TAK (podać ………. napraw) / NIE
VII | SZKOLENIE PERSONELU
1 | Szkolenia w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego lub Partnera Projektu | TAK / NIE
2 | Zakres, tematyka, forma szkolenia, ilość osób do przeszkolenia, ilość godzin ustalone z Wykonawcą w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy | TAK / NIE
3 | Szkolenie ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia | TAK / NIE
4 | Ukończenie szkolenia potwierdzone certyfikatem | TAK / NIE
5 | Szkolenia przeprowadzane w języku ukraińskim lub angielskim | TAK (podać ………..) / NIE
VIII | GWARANCJA
1 | Gwarancja na urządzenie - minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
2 | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż osiem (8) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzenia medycznego do Zamawiającego | TAK (podać ……….) / NIE

## 5_USG mobilne
ZADANIE NR 5 - Aparat USG przenośny - ilość zestawów 2
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartości oferowane * (TAK / NIE) * zaznaczyć właściwe, podać wartość
I | OGÓLNE
1 | Aparat ultrasonograficzny przenośny (lekki i poręczny) lub głowice USG z możliwością podłączenia do tabletu i/lub innego urządzenia do wyświetlania obrazu | TAK / NIE
2 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe (nie dopuszcza się urządzenia rekondycjonowango, powystawowego, używanego) | TAK / NIE
3 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2020 roku | TAK / NIE
4 | Urządzenie wykonane w technologii całkowicie cyfrowej | TAK / NIE
5 | Urządzenie musi zapewniać możliwość wykonania jak największej ilości różnego rodzaju obrazowania przy jak najmniejszej ilości dodatkowych akcesoriów | TAK / NIE
6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski i Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
II | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - na etapie składania ofert
1 | Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych. | TAK / NIE
2 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis/instrukcja producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierające jego dane techniczne, potwierdzające parametry opisane w OPZ: | TAK / NIE
| a) każdy z dokumentów w języku polskim | TAK / NIE
III | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - przy dostawie
1 | Deklaracja zgodności lub Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego (w szczególności aparat, głowica/ce obrazowa/e):
| a) Deklaracja zgodności dla urządzenia medycznego - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi | TAK / NIE
| b) Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego - wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE | TAK / NIE
2 | Instrukcja obsługi (w wersji papierowej i elektronicznej): | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
3 | Karta gwarancyjna zawierająca w szczególności: | TAK / NIE
| a) warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii | TAK / NIE
| b) okres ochrony gwarancyjnej | TAK / NIE
| c) wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi gwarancyjne (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu): | TAK / NIE
| - na terenie Polski | TAK / NIE
| - na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
4 | Paszport techniczny: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
IV | SZCZEGÓŁOWE
1 | Obszary zastosowań w celach diagnostycznych m.in.:
| a) klatka piersiowa (obecność płynu lub powietrza w jamie opłucnej) | TAK / NIE
| b) serce (ocena obecności płynu w osierdziu, ocena kurczliwości, ocena wielkości jam serca) | TAK / NIE
| c) jama brzuszna (obecność płynu w jamie otrzewnowej, ocena rozmiaru aorty) | TAK / NIE
| d) miednica (obecność wolnego płynu) | TAK / NIE
2 | Tryb obrazowania w czasie rzeczywistym lub trybie czasowym, minimum: | TAK / NIE
| a) B-Mode (2D) | TAK / NIE
| b) M-Mode | TAK / NIE
| c) Doppler kolorowy (parametr punktowany) | TAK / NIE
3 | Głębokość obrazowania: minimum 30 cm (parametr punktowany) | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Zakres częstotliwości pracy: minimum 2 - 5 MHz | TAK (zakres ………. ) / NIE
5 | Urządzenie do wyświetlania obrazu: | TAK / NIE
| a) przekątna ekranu: nie mniej niż 6,5 cala nie więcej niż 10 cala | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) stanowi integralną część zestawu lub jest dodatkowym urządzeniem typu tablet | TAK / NIE
| c) aplikacja do obsługi i wyświetlania obrazu stanowi integralną część zestawu lub jest elementem do opcjonalnego pobrania z zewnątrz | TAK / NIE
| d) możliwość zablokowania wszelkiej łączności bezprzewodowej z poziomu użytkownika lub fabrycznie | TAK / NIE
6 | Zasilanie urządzenia:
| a) zasilanie z wewnętrznego źródła: | TAK / NIE
| - wymienny akumulator | TAK / NIE
| - czas pracy przy obrazowaniu minimum 40 minut (parametr punktowany) | TAK (podać ………. ) / NIE
7 | Dane techniczne:
| a) wytrzymałośćna upadek w wysokości minimum 50 cm (parametr punktowany) | TAK (podać ………. ) / NIE
8 | Możliwość ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi wszystkich elementów zestawu (przede wszystkim tablet/ekran i głowica/e - jeżeli producent przewiduje) | TAK / NIE
9 | Celem łatwego przemieszczania do miejsca przeprowadzania badań aparat USG urządzenie posiada:
| a) uchwyt | TAK / NIE
10 | Wyposażenie:
| a) akumulatory w ilości - 2 szt. | TAK / NIE
| b) głowica (opcjonalne - zestaw głowic w przypadku, jeżeli producent przewiduje) | TAK / NIE
| c) stacjonarne urządzenie do ładowania i konserwacji akumulatorów lub zasilacz | TAK / NIE
| d) etui/opakowanie | TAK / NIE
| e) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia nie wymienione powyżej, w tym oprogramowanie do przesyłania danych oraz ich archwizacji | TAK (wymienić ………. ) / NIE
V | OZNAKOWANIE
1 | Urządzenie musi posiadać oznakowanie zgodne z "Wytycznymi dotyczącymi informowania o projektach oraz znakowania projektów realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej” | TAK / NIE
VI | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych produktami biobójczymi ogólnie dostępnymi | TAK / NIE
3 | Czas reakcji / podjęcia naprawy przez serwis - do 72 godzin | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - do 3 napraw | TAK (podać ………. napraw) / NIE
VII | SZKOLENIE PERSONELU
1 | Szkolenia w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego lub Partnera Projektu | TAK / NIE
2 | Zakres, tematyka, forma szkolenia, ilość osób do przeszkolenia, ilość godzin ustalone z Wykonawcą w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy | TAK / NIE
3 | Szkolenie ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i/lub praktycznej z zakresu obsługi urządzenia | TAK / NIE
4 | Ukończenie szkolenia potwierdzone certyfikatem | TAK / NIE
5 | Szkolenia przeprowadzane w języku ukraińskim lub angielskim | TAK (podać ………….) / NIE
VIII | GWARANCJA
1 | Gwarancja na urządzenie - minimum 12 miesięcy, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany): | TAK / NIE
| a) w szczególności na: aparat, głowica/ce | TAK (podać ……….) / NIE
2 | Gwarancja na akcesoria wielorazowe - minimum 12 miesięcy, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
3 | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż osiem (8) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzenia medycznego do Zamawiającego | TAK (podać ……….) / NIE

## 6_USG stacjonarne
ZADANIE NR 6 - Aparat USG stacjonarny - ilość zestawów 1
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartości oferowane * (TAK / NIE) * zaznaczyć właściwe, podać wartość
I | OGÓLNE
1 | Aparat ultrasonograficzny stacjonarny z kolorowym Dopplerem, na konstrukcji jezdnej | TAK / NIE
2 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe (nie dopuszcza się urządzenia rekondycjonowango, powystawowego, używanego) | TAK / NIE
3 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2020 roku | TAK / NIE
4 | Urządzenie wykonane w technologii całkowicie cyfrowej | TAK / NIE
5 | Urządzenie musi zapewniać możliwość wykonania jak największej ilości różnego rodzaju obrazowania | TAK / NIE
6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski i Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
II | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - na etapie składania ofert
1 | Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych. | TAK / NIE
2 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis/instrukcja producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierające jego dane techniczne, potwierdzające parametry opisane w OPZ | TAK / NIE
| a) każdy z dokumentów w języku polskim | TAK / NIE
3 | Wykonawca oświadcza, że aparat USG jest odporny na upadki i uderzenia | TAK / NIE
III | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - przy dostawie
1 | Deklaracja zgodności lub Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego (w szczególności aparat, głowice obrazowe):
| a) Deklaracja zgodności dla urządzenia medycznego - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi | TAK / NIE
| b) Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego - wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE | TAK / NIE
2 | Instrukcja obsługi (w wersji papierowej i elektronicznej): | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
3 | Karta gwarancyjna zawierająca w szczególności: | TAK / NIE
| a) warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii | TAK / NIE
| b) okres ochrony gwarancyjnej | TAK / NIE
| c) wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi gwarancyjne (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu): | TAK / NIE
| - na terenie Polski | TAK / NIE
| - na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
4 | Paszport techniczny: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
IV | SZCZEGÓŁOWE
1 | Obszary zastosowań w celach diagnostycznych m.in.:
2 | Obrazowanie: | TAK / NIE
| a) B-Mode: | TAK / NIE
| - regulacja wzmocnienia tzw GAIN na żywo, na obrazach zatrzymanych, na obrazach zaimportowanych z archiwum, z częstotliwością odświeżania w B-mode (Frame Rate) min 500 Hz | TAK / NIE
| - obraz na żywo, obraz zamrożony, obraz z archiwum - powiększony minimum 8 razy | TAK / NIE
| - zoom wysokiej rozdzielczości - powiększenie minimum 20 razy | TAK / NIE
| b) tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK / NIE
| c) możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra – dół | TAK / NIE
| d) dodatkowa funkcja bezstratnego powiększenia obszaru | TAK / NIE
| e) obrazowanie harmoniczne | TAK / NIE
| f) obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe: | TAK / NIE
| - kąty skanowania współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych – wygładzania obrazów - minimum 9 | TAK / NIE
| g) oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR: | TAK / NIE
| - współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami | TAK / NIE
| - funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | TAK / NIE
| f) automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK / NIE
| g) automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | TAK / NIE
| h) Doppler kolorowy, Power Doppler, Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów, M-mode, Doppler Fali Ciągłej. Tryb obrazowania panoramicznego. Tryb doppler tkankowy kolorowy. | TAK / NIE
| i) Doppler PWD z regulacją kąta: | TAK / NIE
| - na obrazach zatrzymanych, na obrazach zaimportowanych z archiwum | TAK / NIE
| - w prawo minimum 80o | TAK (podać ……….o ) / NIE
| - w lewo minimum 80o | TAK (podać ……….o ) / NIE
| - szerokość bramki w zakresie: minimum 1- 15 mm | TAK (zakres ………. ) / NIE
| i) funkcja CINE minimum 5 000 obrazów | TAK (podać ………. ) / NIE
| j) Duplex (2D/PWD): | TAK / NIE
| - dostępny na wszystkich głowicach | TAK / NIE
| k) Triplex (2D/PWD/CD): | TAK / NIE
| - dostępny na wszystkich głowicach | TAK / NIE
3 | Aparat współpracuje z głowicami obrazowymi: | TAK / NIE
| a) phased array | TAK / NIE
| b) liniowa | TAK / NIE
| c) convex | TAK / NIE
| d) przezprzełykowa wielopłaszczyznowa | TAK / NIE
| e) doplerowska typu ołówkowego | TAK / NIE
| f) volumetryczne convex i liniowe | TAK / NIE
4 | Głowica convex: | TAK / NIE
| a) zakres częstotliwości pracy: minimum 2 - 5 MHz | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) liczba elementów w głowicy: minimum 128 | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) kąt pola skanowania: minimum 65 stopni | TAK (podać ………. ) / NIE
d) praca w trybie:
| - Duplex | TAK / NIE
| - Triplex | TAK / NIE
5 | Głowica liniowa: | TAK / NIE
| a) zakres częstotliwości pracy: minimum 5 - 12 MHz | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) liczba elementów w głowicy: minimum 128 | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) szerokość pola skanowania 35 mm: | TAK (podać ………. ) / NIE
| - tolerancja +/- 2 mm | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) obrazowanie trapezoidalne | TAK / NIE
6 | Głowica sektorowa: | TAK / NIE
| a) zakres częstotliwości pracy: minimum 1 - 4 MHz | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) liczba elementów w głowicy: minimum 80 | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) kąt pola skanowania: minimum 65 stopni | TAK (podać ………. ) / NIE
7 | Głębokość obrazowania w zakresie: minimum 2 - 30 cm | TAK (zakres ………. cm) / NIE
8 | Suwaki/regulatory wzmocnienia głębokościowego wiązki TCG: | TAK / NIE
| a) minimum 6 suwaków/regulatorów | TAK (podać ………. ) / NIE
9 | Monitor/Ekran: | TAK / NIE
| a) na ruchomym, przegubowym przedramieniu: | TAK / NIE
| - możliwość regulacji (niezależnie od konsoli) położenia monitora prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) kolorowy LCD | TAK / NIE
| c) przekątna ekranu minimum 15 cali | TAK (podać ………. cali) / NIE
| d) rozdzielczość minimum 1280 x 1024 pikseli (parametr punktowany) | TAK (podać ………. p) / NIE
| e) rzeczywisty wyświetlany obraz z głowicy nie może zajmować mniej niż 50% ekranu | TAK (podać ………. %) / NIE
10 | Podgląd na ekranie monitora wykonanych pomiarów wraz z uwidocznieniem w formie grafu, bez konieczności wywoływania archiwum lub raportu z badania: | TAK / NIE
| a) opcja dostępna również w trakcie wykonywania badania | TAK / NIE
11 | Konsola: | TAK / NIE
| a) zakres regulacji wysokości minimum 15 cm | TAK (podać ………. cm) / NIE
| b) zakres regulacji lewo/prawo minimum 20 stopni | TAK (podać ………. st) / NIE
12 | Panel sterowania: | TAK / NIE
| a) regulowany góra/dół minimum 10 cm | TAK (podać ………. p) / NIE
| b) obrotowy prawo/lewo minimum +/- 90 stopni | TAK (podać ………. %) / NIE
13 | Oprogramowanie do badań: | TAK / NIE
| a) w pełnym w zakresie | TAK / NIE
| b) obszar zastosowań: | TAK / NIE
| - ginekologiczne i położnicze | TAK / NIE
| - jama brzuszna | TAK / NIE
| - kardiologiczne | TAK / NIE
| - mięśniowo-szkieletowe | TAK / NIE
| - naczyniowe | TAK / NIE
| - małe narządy | TAK / NIE
| - pediatryczne | TAK / NIE
- płuca
| - urologiczne | TAK / NIE
| c) możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template: | TAK / NIE
| - możliwość dołączania obrazów do raportu | TAK / NIE
14 | Dynamika systemu >250dB | TAK (podać ………. ) / NIE
15 | Rejestracja / archiwizacja: | TAK / NIE
| a) raport dla każdego rodzaju badania: | TAK / NIE
| - możliwość dołączania obrazów do raportu | TAK / NIE
| - możliwość wprowadzania własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy | TAK / NIE
| b) możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie, w szczególności: | TAK / NIE
| - TGC | TAK / NIE
| - wzmocnienie (2D, tryby Doppler PW) | TAK / NIE
| - mapy szarości, mapy koloru | TAK / NIE
| - linia bazowa | TAK / NIE
| - odwrócenie spektrum i koloru (invert) | TAK / NIE
| - korekcja kąta | TAK / NIE
| - inne | TAK (wymienić ………. ) / NIE
| c) możliwość tworzenia własnych ustawień aparatu, tzw. presetów | TAK / NIE
| d) archiwizacja badań w postaci plików obrazowych/statycznych i sekwencji filmowych/ruchomych na dysk aparatu: | TAK / NIE
| - z pamięci CINE i trakcie badania - w czasie rzeczywisrtym | TAK / NIE
| - w trakcie badania (w czasie rzeczywistym) | TAK / NIE
| e) nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów, tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | TAK / NIE
| f) archiwizacja obrazów poprzez nagrywarkę CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | TAK / NIE
| g) oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK / NIE
| h) videoprinter termiczny, czarno-biały: | TAK / NIE
| - mały format | TAK / NIE
| - możliwość lokalnej regulacji jasności i kontrastu | TAK / NIE
| i) wewnętrzny dysk twardy do archiwizaci badań: | TAK / NIE
| - pojemność minimum 1 TB | TAK (podać ………. ) / NIE
| j) transfer danych: | TAK / NIE
| - na e-mail (dostęp do sieci Wi-Fi) | TAK / NIE
| - bluetooth | TAK / NIE
16 | Moduł edukacyjny (OPCJA): | TAK / NIE
| a) podający użytkownikowi wskazówki w formie graficznej, dotyczące m.in.: | TAK / NIE
| - właściwego ułożenia głowicy obrazowej | TAK / NIE
| - pożądanego obrazu ultrasonograficznego | TAK / NIE
| - wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo | TAK / NIE
17 | Czas uruchomienia systemu całkowicie wyłączonego maksymalnie 60 sek | TAK (podać ………. sek) / NIE
18 | Warunki techniczne / zasilanie ultrasonografu
| a) zasilanie z wewnętrznego źródła: | TAK / NIE
| - wbudowany/wewnętrzny akumulator | TAK / NIE
| - czas pracy: minimum 60 minut (parametr punktowany) | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) zasilanie z zewnętrznego źródła: | TAK / NIE
| - zasilanie AC w granicach: 100/240V 50-60Hz | TAK (podać ………. ) / NIE
| - zasilacz sieciowy - 1 szt | TAK / NIE
| c) pobór mocy: | TAK / NIE
| - maksymalnie 500 Watt | TAK (podać ………. ) / NIE
19 | Celem łatwego przemieszczania do miejsca przeprowadzania badań aparat USG urządzenie posiada: | TAK / NIE
| a) uchwyt | TAK / NIE
| b) podstawę jezdną na kółkach | TAK / NIE
20 | Dodatkowo
a) miejsce parkingowe na głowicę obrazową:
| - z przodu lub z boku aparatu | TAK (podać ………. ) / NIE
| - minimum 1 szt | TAK (podać ………. ) / NIE
b) wieszak na głowicę obrazową:
| - po obu stronach konsoli/panelu | TAK / NIE
| - minimum 3 szt | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) gniazdo dla głowicy obrazowej: | TAK / NIE
| - aktywne, równorzędne | TAK / NIE
| - minimum 3 szt | TAK (podać ………. ) / NIE
| e) port USB wbudowany w aparat: | TAK / NIE
| - archiwizacja na pamięć typu Pen-Drive | TAK / NIE
| - 2,0 lub 3,0 | TAK (podać ………. ) / NIE
| - minimum 3 szt | TAK (podać ………. ) / NIE
| - w tym 1 port umieszczony na panelu sterowania lub z przodu aparatu | TAK (podać ………. ) / NIE
| f) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia nie wymienione powyżej | TAK (podać ………. ) / NIE
V | OZNAKOWANIE
1 | Urządzenie musi posiadać oznakowanie zgodne z "Wytycznymi dotyczącymi informowania o projektach oraz znakowania projektów realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej” | TAK / NIE
VI | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych produktami biobójczymi ogólnie dostępnymi | TAK / NIE
3 | Czas reakcji / podjęcia naprawy przez serwis - do 72 godzin | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - do 3 napraw | TAK (podać ………. napraw) / NIE
VII | SZKOLENIE PERSONELU
1 | Szkolenia w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego lub Partnera Projektu | TAK / NIE
2 | Zakres, tematyka, forma szkolenia, ilość osób do przeszkolenia, ilość godzin ustalone z Wykonawcą w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy | TAK / NIE
3 | Szkolenie ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia | TAK / NIE
4 | Ukończenie szkolenia potwierdzone certyfikatem | TAK / NIE
5 | Szkolenia przeprowadzane w języku ukraińskim lub angielskim | TAK (podać ………..) / NIE
VIII | GWARANCJA
1 | Gwarancja na urządzenie - minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany): | TAK / NIE
| a) w szczególności na: aparat, głowice, printer, oprogramowanie | TAK (podać ……….) / NIE
2 | Gwarancja na akcesoria wielorazowe - minimum 12 miesięcy, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
3 | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż osiem (8) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzenia medycznego do Zamawiającego | TAK (podać ……….) / NIE

## cz1.3_pompy infuzyjne (2) (hidden)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pompy infuzyjne
I | OGÓLNE
1 | Pompy infuzyjne do terapii pacjentów podczas transportu:
a) pompa infuzyjna strzykawkowa
b) pompa infuzyjna przepływowa
2 | Pompy infuzyjne muszą być tego samego producenta
3 | Możliwość zasilania minimum 3 pomp połączonych w kolumnę jednym przewodem
4 | Wraz z pompami należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie do przechwytywania i archiwizacji danych
5 | Pompy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2017
6 | Autoryzowany Serwis gwarancyjny na terenie Polski
II | WYMAGANIA ODNOŚNIE DOKUMENTÓW
1 | Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych
2 | Deklarację zgodności dla przedmiotu zamówienia, przeprowadzanej przy współudziale jednostki notyfikowanej
3 | Certyfikat zgodności dla przedmiotu zamówienia wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE
4 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierający jego dane techniczne, potwierdzające spełnienie parametrów opisanych poniżej
5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej)
III | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA
1 | Pompa współpracuje ze strzykawkami (do pomp infuzyjnych) typów dostępnych na polskim rynku o pojemności 50/60 ml, z gumową końcówką tłoka
2 | Funkcje:
a) kalkulacja przepływu po podaniu danych dotyczących stężenia, objętości i/lub wagi pacjenta
b) określenie limitu podanej objętości
c) określenie limitu czasu podaży
d) podanie bolusa z pomiarem jego objetości
e) tworzenie biblioteki leków z dawkami granicznymi
f) zachowanie w pamięci minimum 100 ostatnich nastawień parametrów
3 | Alarmy świetlne i dźwiękowe dotyczące:
a) końca infuzji (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed końcem)
b) wstępnie wybranej objętości (możliwość regulacji w zakresie 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
c) wstępnie wybranego czasu infuzji (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
d) rozładowania akumulatora (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed rozładowaniem akumulatora)
e) okluzji (możliwość regulacji ciśnienia alarmu okluzji w zakresie minimum 0,1 - 1 bar)
f) niewłaściwego zamontowania strzykawki
g) utrudnienia w ruchu tłoka
4 | Wymiary:
a) długość z maksymalnie wysuniętym ramieniem nie może przekroczyć 300 mm
b) wysokość do 80 mm
5 | Możliwość łatwego przenoszenia
a) pompa posiada funkcję łączenia w zestawy, tzn. pompa infuzyjna strzykawkowa tworzy zestaw z pompą infuzyjną tego samego typu i/lub z pompą infuzyjną przepływową
b) pompa infuzyjna posiadająca odłączalny uchwyt mocujący umożliwiający szybki montaż i demontaż urządzenia
6 | Warunki techniczne
a) zasilanie z wymiennego akumulatora na minimum 6 godz. przy przepływie 25 ml/h
b) zasilanie z zewnętrznego źródła:
- zasilanie AC 100-240V 50-60Hz
- zasilanie DC 11-16V
7 | Waga jednej pompy wraz z uchwytem nie może przekroczyć 1,5 kg
8 | Wyposażenie:
a) zasilasz sieciowy AC 230 V
b) przewód zasilający DC12V
c) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia, a nie wymienione powyżej
IV | POMPA INFUZYJNA PRZEPŁYWOWA
1 | Pompa wyposażona w system pomiaru ilości kropli
2 | Funkcje:
a) kalkulacja przepływu po podaniu danych dotyczących stężenia, objętości i/lub wagi pacjenta
b) określenie limitu podanej objętości
c) określenie limitu czasu podaży
d) podanie bolusa z pomiarem jego objetości
e) zmiana przepływu w trakcie wlewu bez zatrzymania pompy
f) tworzenie biblioteki leków z dawkami granicznymi
g) zachowanie w pamięci minimum 100 ostatnich nastawień parametrów
3 | Alarmy świetlne i dźwiękowe dotyczące:
a) limitu objętości (możliwość regulacji w zakresie minimalnym 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
b) limitu czasu podaży (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
c) rozładowania baterii (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut)
d) okluzji
e) awarii systemu pomiaru ilości kropli
f) powietrza w drenie
g) ilości kropli poza limitem alarmu
h) przecieku w układzie
i) niewłaściwego założenia drenu
4 | Wymiary:
a) długość nie może przekroczyć 250 mm
b) wysokość do 80 mm
5 | Możliwość łatwego przenoszenia
a) pompa posiada funkcję łączenia w zestawy, tzn. pompa infuzyjna strzykawkowa tworzy zestaw z pompą infuzyjną tego samego typu i/lub z pompą infuzyjną przepływową
b) pompa infuzyjna posiadająca odłączalny uchwyt mocujący umożliwiający szybki montaż i demontaż urządzenia.
6 | Warunki techniczne
a) zasilanie z własnej baterii wewnetrznej na minimum 4 godz. przy przepływie 100 ml/h
b) zasilanie z zewnętrznego źródła: prądem stałym i prądem zmiennym
– zasilanie DC o napięciu od 12 do 24 V
– zasilanie AC 100/240V 50 Hz
7 | Waga jednej pompy wraz z uchwytem nie może przekroczyć 1,5 kg
8 | Wyposażenie:
a) przewód zasilający DC12V
b) zasilasz sieciowy AC 230V
c) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia, nie wymienione powyżej
V | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych preparatami dostępnymi na polskim rynku
3 | Szkolenie personelu w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego na terenie Polski
VI | GWARANCJA
1 | Minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia
2 | Należy dostarczyć kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji
3 | Należy dostarczyć wykaz autoryzowanych Serwisów świadczących usługi gwarancyjne na terenie Polski (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu)