## Zał. 2a-Zadanie nr 1
ZADANIE NR 1 - Defibrylator transportowy - ilość zestawów 3
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartości oferowane * (TAK / NIE) * zaznaczyć właściwe, podać wartość
I | DANE OGÓLNE
1 | Defibrylator przenośny umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych, defibrylację/kardiowersję/zewnętrzną kardiostymulację pacjenta | TAK / NIE
2 | Defibylator przeznaczony dla dorosłych, dzieci | TAK / NIE
3 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe (nie dopuszcza się urządzenia rekondycjonowango, powystawowego, demonstracyjnego, używanego) | TAK / NIE
4 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2021 roku | TAK (podać ………. ) / NIE
5 | Defibrylator posiada stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi: minimum IP 44 | TAK (podać ………. ) / NIE
6 | Odporność na upadki wg normy EN-1789 lub równoważną | TAK / NIE
7 | Autoryzowany serwis gwarancyjny:
| a) na terenie Polski | TAK / NIE
| b) na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
II | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - na etapie składania ofert
1 | Oświadczenie Wykonawcy o odporności urządzenia na upadki wg normy EN-1789 lub równoważną | TAK / NIE
2 | Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych | TAK / NIE
3 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis/instrukcja producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierające jego dane techniczne, potwierdzające parametry opisane w OPZ: | TAK / NIE
| a) każdy z dokumentów w języku polskim | TAK / NIE
III | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - przy dostawie
1 | Deklaracja zgodności lub Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego
| a) Deklaracja zgodności dla urządzenia medycznego - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi | TAK / NIE
| b) Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego - wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE | TAK / NIE
2 | Instrukcja obsługi (w wersji papierowej i elektronicznej): | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
3 | Karta gwarancyjna zawierająca w szczególności: | TAK / NIE
| a) warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii | TAK / NIE
| b) okres ochrony gwarancyjnej | TAK / NIE
| c) wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi gwarancyjne (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu): | TAK / NIE
| - na terenie Polski | TAK / NIE
| - na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
| d) w języku angielskim | TAK / NIE
| e) w języku ukraińskim (opcjonalnie) | TAK / NIE
4 | Paszport techniczny: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
IV | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
1 | Zintegrowane moduły umożliwiające pomiar/prezentację w szczególności:
| a) defibrylacja | TAK / NIE
| b) kardiowersja | TAK / NIE
| c) stymulacja | TAK / NIE
| d) elektrokardiografia (EKG) | TAK / NIE
| e) częstość akcji serca (HR,PR) | TAK / NIE
| f) saturacja krwi (SpO2) | TAK / NIE
| g) karboksyhemoglobina (SpCO) i methemoglobina (SpMet) (opcjonalnie) | TAK / NIE
| h) ciśnienie krwi pomiar nieinwazyjny (NIBP) | TAK / NIE
| i) temperatura ciała (TEMP) | TAK / NIE
2 | Defibrylacja | TAK / NIE
| a) dorosłych i dzieci | TAK / NIE
| b) przez łyżki defibrylacyjne twarde (jeżeli dotyczy) i/lub miękkie | TAK / NIE | zmiana
| c) ręczna i półautomatyczna | TAK / NIE
| d) fala defibrylacji dwufazowa | TAK / NIE
| e) tryb doradczy (komendy głosowe) w trybie półautomatycznej defibrylacji | TAK / NIE
| f) dostarczana energia defibrylacji w zakresie: minimum 2 - 200 J | TAK (podać ………. ) / NIE
| g) dostępne poziomy energii dla defibrylacji w zakresie: minimum 10 | TAK (podać ………. ) / NIE
3 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK / NIE
4 | Stymulacja
| a) stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna | TAK / NIE
| b) tryby stymulacji: | TAK / NIE
| - sztywny | TAK / NIE
| - na żądanie | TAK / NIE
| c) częstość impulsów stymulujących w zakresie: minimum 40 - 170 imp/min | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) prąd stymulacji o natężaniu w zakresie: minimum 10-140 mA | TAK (podać ………. ) / NIE | zmiana
5 | Monitorowanie elektrokardiografii (EKG)
| a) 3-, 5- odprowadzeniowe podstawowe monitorowanie oraz 12- odprowadzeniowe EKG | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) analiza arytmii (bradykardie i tachykardie) oraz odcinka ST | TAK / NIE
| c) automatyczna interpretacja i analiza przebiegu krzywej EKG | TAK / NIE
| d) zobrazowanie krzywej EKG na ekranie i możliwość jej wydruku | TAK / NIE
| e) automatyczny wydruk przebiegu EKG dla krytycznych zdarzeń | TAK / NIE
| f) wzmocnienie zapisu EKG regulowane | TAK / NIE
6 | Monitorowanie częstości akcji serca (HR)
| a) pomiar w zakresie: minimum 30 - 240 uderzeń na minutę | TAK (zakres ………. uderzeń/min) / NIE
7 | Monitorowanie saturacji krwi (SpO2)
| a) pomiar odporny na zakłucenia i artefakty ruchowe | TAK / NIE
| b) pomiar w zakresie minimum 50 - 99% | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) technologia Masimo lub Nellcor | TAK (podać ………. ) / NIE | zmiana
8 | Możliwość pomiaru karboksyhemoglobiny (SpCO) i methemoglobiny (SpMet) (opcjonalnie) | TAK / NIE
9 | Monitorowanie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NIBP) | TAK / NIE
| a) w zakresie ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia krwi | TAK (zakres ………. %) / NIE
| b) zakres pomiar uciśnienia skurczowego: minimum 40 - 230 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE | zmiana
| c) zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: minimum 40 - 130 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE | zmiana
| d) zakres pomiaru średniego ciśnienia: minimum 40 - 180 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE | zmiana
e) tryb pomiaru:
| - manualny | TAK / NIE
| - automatyczny w minimum 5 interwałach czasowych | TAK (podać ………. ) / NIE
| f) pomiar oscylometryczny | TAK / NIE
10 | Monitorowanie temperatury ciała (TEMP): | TAK / NIE
| a) metoda pomiaru: | TAK / NIE
| - powierzchniowa | TAK / NIE
| - głęboka | TAK / NIE
| b) zakres pomiaru: minimum 24-45 ºC | TAK (podać ………. ) / NIE
11 | Monitorowanie stężenia wydychanego CO2 (EtCO2) i respiracji (ilość oddechów/min)
a) metoda pomiaru:
| - ze strumienia bocznego | TAK / NIE
| - monitorowanie pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) zakres pomiaru EtCO2: minimum 0 - 95 mmHg | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) zakres pomiaru częstości oddechu: minimum 0 - 90 oddechów na minutę | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) możliwość obserwacji krzywej EtCO2 na ekranie i możliwość jej wydruku | TAK / NIE
12 | Alarmy | TAK / NIE
| a) sygnalizacja dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK / NIE
13 | Ekran | TAK / NIE
| a) wyświetlanie: minimum 3 krzywych dynamicznych | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) wyświetlacz: LCD | TAK / NIE
| c) przekątna ekranu: minimum 6,5 cala | TAK (podać ………. cali) / NIE
| d) tryb pracy: kolor | TAK / NIE
14 | Drukarka | TAK / NIE
| a) szerokość papieru: minimum 80 mm | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) ilość kanałów jednocześnie drukowanych: minimum 3 | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) prędkość przesuwu papieru 25 mm / sek (50 mm / sek - opcjonalnie) | TAK (podać ………. ) / NIE | zmiana
15 | Rejestracja / archiwizacja | TAK / NIE
| a) przebiegu pracy urządzenia, wpisania danych osobowych pacjenta, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG, wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci urządzenia i wydruk tych informacji | TAK / NIE
| b) trendy czasowe wszystkich monitorowanych parametrów: minimum 8 godz. | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) transmisja wszystkich zmierzonych parametrów w czasie rzeczywistym, a także z pamięci defibrylatora do urządzenia odbiorczego przez zewnętrzny modem 3G lub technologię Bluetoouth | TAK / NIE
16 | Warunki techniczne / zasilanie defibrylatora
| a) zasilanie akumulatorowe | TAK / NIE
| b) pojemność elektryczna akumulatora: minimum 4 Ah | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) średni czas pracy z akumulatora/ów przy monitorowaniu: minimum 110 min | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) minimum 80 wyładowań podczas pracy z akumulatorów przy energii wyładowania minimum 200 J | TAK (podać ………. ) / NIE
| e) wyświetlanie stanu naładowania baterii | TAK / NIE
17 | Wyposażenie:
| a) akumulatory w ilości - 4 szt. | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) łyżki defibrylacyjne (twarde) dla dorosłych z nakładkami pediatrycznymi dla dzieci (jeżeli dotyczy)* lub łyżki defibrylacyjne (twarde) dla dzieci z nakładkami dla dorosłych (jeżeli dotyczy) | TAK / NIE | zmiana
| c) elektrody transparentne w RTG do EKG/defibrylacji/kardiowersji/kardiostymulacji dla dorosłych -20 szt. | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) elektrody EKG/defibrylacji/kardiowersji/kardiostymulacji dla dzieci -10 szt. | TAK (podać ………. ) / NIE
| e) przewód EKG pacjenta 3 lub 4 lub 5- odprowadzeniowy - 1 szt | TAK (podać ………. ) / NIE | zmiana
| f) przewód EKG pacjenta 12- odprowadzeniowy - 1 szt | TAK / NIE
| g) zestaw elektrod do pomiaru EKG dla dorosłych - 1 opak | TAK / NIE
| h) zestaw elektrod do pomiaru EKG dla dzieci - 1 opak | TAK / NIE
| i) czujnik SpO2 dla dorosłych; wielorazowy, wodoodporny - 1 szt: | TAK / NIE | zmiana
| - typu klips na palec lub miękki silikonowy | TAK (podać typ ……….) / NIE
| j) czujnik SpO2 dla dzieci; wielorazowy, wodoodporny - 1 szt: | TAK / NIE | zmiana
| - typu klips na palec lub miękki silikonowy | TAK (podać typ ……….) / NIE
| k) przedłużacz do czujników SpO2 (jeżeli dotyczy)* - 1 szt | TAK / NIE
| l) czujnik SpMet/SpCO, wielorazowy (opcjonalnie) - 1 szt | TAK / NIE
| m) komplet mankietów do NIBP dla dorosłych, dzieci, noworodków (zamiast mankietu dla noworodków dopuszcza się mankiet dla niemowląt) wraz z przewodem: | TAK (podać ………. ) / NIE | zmiana
| - pełny dostępny | TAK (podać ………. ) / NIE
| n) czujnik temperatury powierzchniowej/skórny; wielorazowy, dla dorosłych i dzieci - po 1 szt | TAK / NIE
| o) czujnik temperatury głębokiej; wielorazowy, dla dorosłych i dzieci - po 1 szt | TAK / NIE
| p) przedłużacz do czujnika pomiaru temperatury powierzchniowej /skórny (jeżeli dotyczy)* | TAK / NIE
| r) przedłużacz do czujnika pomiaru temperatury głębokiej (jeżeli dotyczy)* | TAK / NIE
| s) czujnik EtCO dla zaintubowanych dzieci/dorosłych; jednorazowy - 5 szt | TAK / NIE
| t) czujnik EtCO dla niezaintubowanych dzieci/dorosłych; jednorazowy - 5 szt | TAK / NIE
| u) papier do drukarki - 10 rolek | TAK / NIE
| w) torba transportowa na urządzenie i akcesoria | TAK / NIE
| y) mocowanie uniwersalne ścienne | TAK / NIE
| z) stacjonarne urządzenie do ładowania i konserwacji akumulatorów | TAK / NIE
| a') akcesoria do testu defibrylacji (jeżeli dotyczy) | TAK / NIE | zmiana
| b') wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia nie wymienione powyżej, w tym oprogramowanie do przesyłania danych na komputer typu PC oraz ich archwizacji | TAK (wymienić ………. ) / NIE
V | OZNAKOWANIE
1 | Urządzenie musi posiadać oznakowanie zgodne z "Wytycznymi dotyczącymi informowania o projektach oraz znakowania projektów realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej” | TAK / NIE
VI | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych produktami biobójczymi ogólnie dostępnymi | TAK / NIE
3 | Czas podjęcia naprawy przez serwis - do 72 godzin | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - do 3 napraw | TAK (podać ………. napraw) / NIE
5 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy (parametr punktowany) | TAK / NIE
VII | SZKOLENIE PERSONELU
1 | Szkolenia w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego lub Partnera Projektu | TAK / NIE
2 | Zakres, tematyka, forma szkolenia, ilość osób do przeszkolenia, ilość godzin ustalone z Wykonawcą w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy | TAK / NIE
3 | Szkolenie ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia | TAK / NIE
4 | Ukończenie szkolenia potwierdzone certyfikatem | TAK / NIE
5 | Szkolenia przeprowadzane w języku ukraińskim lub angielskim | TAK (podać ………..) / NIE
VIII | GWARANCJA
1 | Gwarancja na urządzenie - minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
2 | Gwarancja na akcesoria wielorazowe - minimum 12 miesięcy, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
3 | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż osiem (8) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzenia medycznego do Zamawiającego | TAK (podać ……….) / NIE
* | Treść "Jeżeli dotyczy" oznacza, że producent urządzenia przewidział takie rozwiazanie. W związku z powyższym Wykonawca musi uwzględnić je w opz.

## Zał. 2b - Zadanie nr 2
ZADANIE NR 2 - Kardiomonitor stacjonarno-transportowy - ilość zestawów 16
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartości oferowane * (TAK / NIE) * zaznaczyć właściwe, podać wartość
I | DANE OGÓLNE
1 | Monitor funkcji życiowych przeznaczony dla pacjentów ze wszystkich grup wiekowych (dorosły, dziecko, noworodek) | TAK / NIE
2 | Urządzenie stacjonarno-transportowe | TAK / NIE
3 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe (nie dopuszcza się urządzenia rekondycjonowango, powystawowego, demonstracyjnego, używanego) | TAK / NIE
4 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2021 roku | TAK (podać ………. ) / NIE
5 | Urządzenie posiada stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi: minimum IP 22 | TAK (podać ………. ) / NIE
6 | Zgodność z normą IEC 60601-1-2:2014 Edycja IV lub równoważną | TAK / NIE
7 | Odporność na upadki z wysokości 1m | TAK / NIE
8 | Autoryzowany serwis gwarancyjny:
| a) na terenie Polski | TAK / NIE
| b) na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
II | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - na etapie składania ofert
1 | Oświadczenie Wykonawcy: | TAK / NIE
| a) o posiadaniu przez urządzenie stopnia ochrony przed czynnikami zewnętrznymi minimum IP 22 | TAK / NIE
| b) o zgodności urządzenia z normą IEC 60601-1-2:2014 Edycja IV lub równoważną | TAK / NIE
| c) o odporności urządzenia na upadki z wysokości 1m | TAK / NIE
2 | Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych. | TAK / NIE
3 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis/instrukcja producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierające jego dane techniczne, potwierdzające parametry opisane w OPZ | TAK / NIE
| a) każdy z dokumentów w języku polskim | TAK / NIE
III | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - przy dostawie
1 | Deklaracja zgodności lub Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego
| a) Deklaracja zgodności dla urządzenia medycznego - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi | TAK / NIE
| b) Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego - wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE | TAK / NIE
2 | Instrukcja obsługi (w wersji papierowej i elektronicznej): | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
3 | Karta gwarancyjna zawierająca w szczególności: | TAK / NIE
| a) warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii | TAK / NIE
| b) okres ochrony gwarancyjnej | TAK / NIE
| c) wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi gwarancyjne (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu): | TAK / NIE
| - na terenie Polski | TAK / NIE
| - na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
| d) w języku angielskim | TAK / NIE
| e) w języku ukraińskim (opcjonalnie) | TAK / NIE
4 | Paszport techniczny | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
IV | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
1 | Zintegrowane moduły umożliwiające pomiar/prezentację w szczególności: | TAK / NIE
| a) elektrokardiografia (EKG) | TAK / NIE
| b) tętno (HR) | TAK / NIE
| c) puls (PR) | TAK / NIE
| d) częstość oddechów (RR) | TAK / NIE
| e) nasycenie tlenem/saturacja krwi (SpO2) | TAK / NIE
| f) ciśnienie krwi pomiar nieinwazyjny (NIBP) | TAK / NIE
2 | Monitorowanie elektrokardiografii (EKG)
| a) 3-, 5- odprowadzeniowe | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) analiza arytmii (bradykardie i tachykardie) oraz odcinka ST | TAK / NIE
3 | Monitorowanie tętna (HR)
| a) pochodzące z EKG | TAK (/ NIE
| b) zakres pomiaru u dorosłych: minimum 20 - 240 (uderzenia/min) | TAK (zakres ………. uderzeń/min) / NIE
| c) zakres pomiaru u dzieci i noworodków: minimum 25 - 260 (uderzenia/min) | TAK (zakres ………. uderzeń/min) / NIE
| d) dokładność pomiaru: +/- 1% | TAK (dokładność ………. %) / NIE
| e) rozdzielczość: 1 (uderzenie/min) | TAK / NIE
4 | Monitorowanie pulsu (PR):
| a) zakres pomiaru: minimum 25 - 240 (uderzenia/min) | TAK (zakres ………. uderzeń/min) / NIE | zmiana
| b) dokładność pomiaru: +/- 3% lub 3 uderzenia/min (wyższa z tych wartości) | TAK (dokładność ………. %) / NIE | zmiana
5 | Monitorowanie częstości oddechów (RR)
| a) zakres pomiaru: minimum 1 - 120 (oddechy/min) | TAK (zakres ………. oddechy/min) / NIE
| b) dokładność pomiaru: +/- 2 (oddechy/min) | TAK (dokładność ………. oddechy/min) / NIE
6 | Monitorowanie saturacji krwi (SpO2):
| a) w module pulsoksymetru | TAK / NIE
| b) zakres pomiaru: 0 - 100% | TAK (zakres ………. %) / NIE
| c) technologia Masimo lub Nellcor | TAK (podać ………. ) / NIE | zmiana
7 | Monitorowanie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NIBP):
a) pomiar:
| - manualny | TAK / NIE
| - automatyczny | TAK / NIE
| b) w zakresie ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia krwi | TAK / NIE
| c) zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: minimum: 40 - 260 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
| d) zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: minimum 10 - 220 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
| e) zakres pomiaru ciśnienia średniego minimum: 20 - 200 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
| f) dokładność pomiaru +/- 5 mmHg | TAK (dokładność ………. mmHg) / NIE
8 | Zabezpieczenie przeciw nadmiernemu ciśnieniu w mankiecie uwzględniające podział na grupy wiekowe (dorosły, dziecko, noworodek) | TAK (opisać ……….) / NIE
9 | Alarmy: | TAK / NIE
| a) zintegrowany moduł alarmów - wizualnych i dźwiękowych | TAK / NIE
| b) sygnalizacja dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK / NIE
| c) uwzględnienie grup wiekowych | TAK / NIE
10 | Ekran: | TAK / NIE
| a) wyświetlacz: LCD | TAK / NIE
| b) dotykowy | TAK / NIE
| c) przekątna ekranu minimum 7 cali | TAK (podać ………. cali) / NIE
| d) rozdzielczość minimum 800 x 600 pikseli | TAK (podać ………. p) / NIE
| e) tryb pracy: kolor | TAK / NIE
11 | Rejestracja / archiwizacja | TAK / NIE
| a) jednoczesna prezentacja pomiarów: EKG, tętna (HR), pulsu (PR), częstość oddechów (RR), saturacji krwi (SpO2), nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP): | TAK (wymienić ……….) / NIE
| - w tym jednoczesna prezentacja minimum 3 krzywych dynamicznych na ekranie głównym | TAK (podać ………. krzywych) / NIE
| b) pamięć minimum 15 profilii ustawień, z możliwością wskazania w każdym z profili, minimum: | TAK (podać ………. profili) / NIE
| - grupę wiekową pacjenta | TAK / NIE
| - wartości ciśnienia pompowania mankietu | TAK / NIE
| - zakresów pomiarowych alarmów | TAK / NIE
| - układu ekranu kardiomonitora | TAK / NIE
| c) pamięć i prezentacja mierzonych parametrów i trendów minimum 24h | TAK (podać ………. h) / NIE
| d) pamięć i prezentacja historii minimum 100 alarmów | TAK (podać ………. alarmów) / NIE
12 | Warunki techniczne / zasilanie kardiomonitora
| a) chłodzenie pasywne wszystkich elementów: | TAK / NIE
| - bez użycia wentylatorów | TAK / NIE
| b) zasilanie z własnego źródła: | TAK / NIE
| - wbudowany/wewnętrzny akumulator | TAK / NIE
| - czas pracy przy pełnym obciążeniu minimum 45 min (parametr punktowany) | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) zasilanie z zewnętrznego źródła: | TAK / NIE
| - zasilanie AC w zakresie 100/240V 50-60Hz | TAK (podać ………. ) / NIE
13 | Urządzenie posiada uchwyt do transportu | TAK / NIE
14 | Wyposażenie:
| a) przewód EKG dla dorosłych - 1 szt | TAK / NIE
| - 3 -odprowadzeniowy - 1 szt | TAK / NIE
| b) przewód EKG dla dzieci - 1 szt (jeżeli dotyczy) | TAK / NIE
| c) zestaw elektrod do pomiaru EKG dla dorosłych - 1 opak | TAK (podać ilość szt. w opak. ………. ) / NIE
| d) zestaw elektrod do pomiaru EKG dla dzieci - 1 opak | TAK (podać ilość szt. w opak. ………. ) / NIE
| e) czujnik SpO2 dla dorosłych; wielorazowy, wodoodporny - 1 szt: | TAK / NIE | zmiana
| - typu klips na palec lub miękki silikonowy | TAK (podać typ ……….) / NIE
| f) czujnik SpO2 dla dzieci; wielorazowy, wodoodporny - 1 szt: | TAK / NIE
| - typu klips na palec lub miękki silikonowy | TAK (podać typ ……….) / NIE
| g) przedłużacz do czujników SpO2 (jeżeli dotyczy)* - 1 szt | TAK / NIE
| h) komplet mankietów do NIBP dla dorosłych, dzieci, noworodków wraz z przewodem: | TAK / NIE
| - pełny dostępny | TAK (podać ………. ) / NIE
| i) torba transportowa na urządzenie i akcesoria | TAK / NIE
| j) mocowanie uniwersalne ścienne | TAK / NIE
| k) zasilacz sieciowy z ładowarką, komplet | TAK / NIE
| l) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia nie wymienione powyżej | TAK (wymienić jakie ……….) / NIE
V | OZNAKOWANIE
1 | Urządzenie musi posiadać oznakowanie zgodne z "Wytycznymi dotyczącymi informowania o projektach oraz znakowania projektów realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej” | TAK / NIE
VI | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych produktami biobójczymi ogólnie dostępnymi | TAK / NIE
3 | Czas podjęcia naprawy przez serwis - do 72 godzin | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - do 3 napraw | TAK (podać ………. napraw) / NIE
5 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy (parametr punktowany) | TAK / NIE
VII | SZKOLENIE PERSONELU
1 | Szkolenia w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego lub Partnera Projektu | TAK / NIE
2 | Zakres, tematyka, forma szkolenia, ilość osób do przeszkolenia, ilość godzin ustalone z Wykonawcą w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy | TAK / NIE
3 | Szkolenie ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia | TAK / NIE
4 | Ukończenie szkolenia potwierdzone certyfikatem | TAK / NIE
5 | Szkolenia przeprowadzane w języku ukraińskim lub angielskim | TAK (podać ……………) / NIE
VIII | GWARANCJA
1 | Gwarancja na urządzenie - minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
2 | Gwarancja na akcesoria wielorazowe - minimum 12 miesięcy, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
3 | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż osiem (8) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzenia medycznego do Zamawiającego | TAK (podać ……….) / NIE
* | Treść "Jeżeli dotyczy" oznacza, że producent urządzenia przewidział takie rozwiazanie. W związku z powyższym Wykonawca musi uwzględnić je w opz.

## Zał. 2c - Zadanie nr 3
ZADANIE NR 3 - Kardiomonitor do stanowiska intensywnej terapii - ilość zestawów 2
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartości oferowane * (TAK / NIE) * zaznaczyć właściwe, podać wartość
I | DANE OGÓLNE
1 | Monitor funkcji życiowych przeznaczony dla pacjentów ze wszystkich grup wiekowych (dorosły, dziecko, noworodek) | TAK / NIE
2 | Urządzenie stacjonarno-transportowe | TAK / NIE
3 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe (nie dopuszcza się urządzenia rekondycjonowango, powystawowego, demonstracyjnego, używanego) | TAK / NIE
4 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2021 roku | TAK (podać ………. ) / NIE
5 | Urządzenie posiada stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi: minimum IP 22 | TAK (podać ………. ) / NIE
6 | Zgodność z normą IEC 60601-1-2:2014 Edycja IV lub równoważną | TAK / NIE
7 | Odporność na upadki z wysokości 1m | TAK / NIE
8 | Autoryzowany serwis gwarancyjny:
| a) na terenie Polski | TAK / NIE
| b) na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
II | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - na etapie składania ofert
1 | Oświadczenie Wykonawcy: | TAK / NIE
| a) o posiadaniu przez urządzenie stopnia ochrony przed czynnikami zewnętrznymi minimum IP 22 | TAK / NIE
| b) o zgodności urządzenia z normą IEC 60601-1-2:2014 Edycja IV lub równoważną | TAK / NIE
| c) o odporności urządzenia na upadki z wysokości 1m | TAK / NIE
2 | Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych. | TAK / NIE
3 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis/instrukcja producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierające jego dane techniczne, potwierdzające parametry opisane w OPZ | TAK / NIE
| a) każdy z dokumentów w języku polskim | TAK / NIE
III | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - przy dostawie
1 | Deklaracja zgodności lub Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego
| a) Deklaracja zgodności dla urządzenia medycznego - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi | TAK / NIE
| b) Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego - wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE | TAK / NIE
2 | Instrukcja obsługi (w wersji papierowej i elektronicznej): | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
3 | Karta gwarancyjna zawierająca w szczególności: | TAK / NIE
| a) warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii | TAK / NIE
| b) okres ochrony gwarancyjnej | TAK / NIE
| c) wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi gwarancyjne (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu): | TAK / NIE
| - na terenie Polski | TAK / NIE
| - na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
| d) w języku angielskim | TAK / NIE
| e) w języku ukraińskim (OPCJA) | TAK / NIE
4 | Paszport techniczny | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
IV | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
1 | Zintegrowane moduły umożliwiające pomiar/prezentację w szczególności: | TAK / NIE
| a) elektrokardiografia (EKG) | TAK / NIE
| b) tętno (HR) | TAK / NIE
| c) puls (PR) | TAK / NIE
| d) częstość oddechów (RR) z funkcją detekcji bezdechu | TAK / NIE
| e) nasycenie tlenem/saturacja krwi (SpO2) | TAK / NIE
| f) stężenie karboksyhemoglobiny (SpCO) i methemoglobiny (SpMet) | TAK / NIE
| g) ciśnienie krwi pomiar nieinwazyjny (NIBP) | TAK / NIE
| h) ciśnienie krwi pomiar inwazyjny (IBP) | TAK / NIE
| i) zawartość dwutlenku węgla (EtCO2) w powietrzu wydychanym | TAK / NIE
| j) temperatura (TEMP) | TAK / NIE
2 | Monitorowanie elektrokardiografii (EKG):
| a) 3- odprowadzeniowe | TAK / NIE
| b) analiza arytmii (bradykardie i tachykardie) oraz odcinka ST | TAK / NIE
3 | Monitorowanie tętna (HR):
| a) pochodzące z EKG | TAK (/ NIE
| b) zakres pomiaru u dorosłych minimum 20 - 240 (uderzenia/min) | TAK (zakres ………. uderzeń/min) / NIE
| c) zakres pomiaru u dzieci i noworodków minimum 25 - 260 (uderzenia/min) | TAK (zakres ………. uderzeń/min) / NIE
| d) dokładność pomiaru +/- 1% | TAK (dokładność ………. %) / NIE
| e) rozdzielczość 1 (uderzenie/min) | TAK / NIE
4 | Monitorowanie pulsu (PR):
| a) zakres pomiaru minimum 20 - 250 (uderzenia/min) | TAK (zakres ………. uderzeń/min) / NIE
| b) dokładność pomiaru +/- 3% | TAK (dokładność ………. %) / NIE
5 | Monitorowanie częstości oddechów (RR):
| a) zakres pomiaru u dorosłych minimum 1 - 120 (oddechy/min) | TAK (zakres ………. oddechy/min) / NIE
| b) zakres pomiaru u dzieci i noworodków minimum 1 - 150 (oddechy/min) | TAK (zakres ………. oddechy/min) / NIE
| c) dokładność pomiaru +/- 2 (oddechy/min) | TAK (dokładność ………. oddechy/min) / NIE
6 | Monitorowanie nasycenia tlenem/saturacji krwi (SpO2):
| a) w module pulsoksymetru | TAK / NIE
| b) zakres pomiaru 0 - 100% | TAK (zakres ………. %) / NIE
| c) technologia Masimo lub Nellcor | TAK (podać ………. ) / NIE | zmiana
7 | Monitorowanie stężenia karboksyhemoglobiny (SpCO) i methemoglobiny (SpMet) | TAK / NIE
8 | Monitorowanie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NIBP):
a) pomiar:
| - manualny | TAK / NIE
| - automatyczny | TAK / NIE
| b) w zakresie ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia krwi | TAK / NIE
| c) zakres pomiaru ciśnienia skurczowego minimum: 40 - 260 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
| d) zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego minimum 10 - 220 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
| e) zakres pomiaru ciśnienia średniego minimum: 20 - 200 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
| f) dokładność pomiaru +/- 5 mmHg | TAK (dokładność ………. mmHg) / NIE
9 | Zabezpieczenie przeciw nadmiernemu ciśnieniu w mankiecie uwzględniające podział na grupy wiekowe (dorosły, dziecko, noworodek) | TAK (opisać ……….) / NIE
10 | Monitorowanie inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (IBP):
| a) pomiar z minimum 1 kanału | TAK / NIE
| b) zakres pomiaru minimum -20 do +290 mmHg | TAK (zakres ………. mmHg) / NIE
11 | Monitorowanie zawartości dwutlenku węgla (EtCO2) w powietrzu wydychanym:
a) metoda pomiaru:
| - ze strumienia bocznego lub głównego | TAK (podać ………. ) / NIE
| - monitorowanie pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) zakres pomiaru EtCO2 minimum 0 - 90 mmHg | TAK (podać ………. mmHg) / NIE
| c) rozdzielczość max.1 mmHg | TAK (podać ………. mmHg) / NIE
12 | Monitorowanie temperatury ciała (TEMP):
a) metoda pomiaru:
| - powierzchniowa | TAK / NIE
| - głęboka | TAK / NIE
| b) zakres pomiaru temperatury powierzchniowej minimum 24 - 42o C | TAK (zakres ………. o C) / NIE
| c) zakres pomiaru temperatury głębokiej minimum 24 - 42o C | TAK (zakres ………. o C) / NIE
13 | Alarmy: | TAK / NIE
| a) zintegrowany moduł alarmów - wizualnych i dźwiękowych | TAK / NIE
| b) sygnalizacja dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK / NIE
| c) uwzględnienie grup wiekowych | TAK / NIE
14 | Ekran: | TAK / NIE
| a) wyświetlacz LCD | TAK / NIE
| a) dotykowy | TAK / NIE
| c) przekątna ekranu minimum 7 cali | TAK (podać ………. cali) / NIE
| d) rozdzielczość minimum 800 x 600 pikseli | TAK (podać ………. p) / NIE
| e) tryb pracy: kolor | TAK / NIE
| f) duże cyfry | TAK / NIE
15 | Rejestracja / archiwizacja | TAK / NIE
| a) jednoczesna prezentacja pomiarów: EKG, tętna (HR), pulsu (PR), częstość oddechów (RR), saturacji krwi (SpO2), nieinwazyjnego ciśnienia krwi metodą (NIBP), inwazyjnego ciśnienia krwi metodą (IBP), temperatury (TEMP), dwutlenku wegla (EtCO2): | TAK (wymienić ……….) / NIE
| - w tym jednoczesna prezentacja minimum 3 krzywych dynamicznych na ekranie głównym | TAK (podać ………. krzywych) / NIE
| b) pamięć minimum 15 profilii ustawień, z możliwością wskazania w każdym z profili, minimum: | TAK (podać ………. profili) / NIE
| - grupę wiekową pacjenta | TAK / NIE
| - wartości ciśnienia pompowania mankietu | TAK / NIE
| - zakresów pomiarowych alarmów | TAK / NIE
| - układu ekranu kardiomonitora | TAK / NIE
| c) pamięć i prezentacja mierzonych parametrów i trendów minimum 24h | TAK (podać ………. h) / NIE
| d) pamięć i prezentacja historii minimum 100 alarmów | TAK (podać ………. alarmów) / NIE
16 | Warunki techniczne / zasilanie kardiomonitora
| a) chłodzenie pasywne wszystkich elementów: | TAK / NIE
| - bez użycia wentylatorów | TAK / NIE
| b) zasilanie z własnego źródła: | TAK / NIE
| - wbudowany/wewnętrzny akumulator | TAK / NIE
| - czas pracy przy pełnym obciążeniu: minimum 45 min (parametr punktowany) | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) zasilanie z zewnętrznego źródła: | TAK / NIE
| - zasilanie AC w zakresie 100/240V 50-60Hz | TAK (podać ………. ) / NIE
17 | Urządzenie wyposażone w port LAN lub USB | TAK (podać ………. ) / NIE
18 | Urządzenie posiada uchwyt do transportu | TAK / NIE
| a) swobodne ustawienie i przemieszczanie urządzenia | TAK / NIE
19 | Wyposażenie:
| a) przewód EKG dla dorosłych - 1 szt | TAK / NIE
| - 3 -odprowadzeniowy - 1 szt | TAK / NIE
| b) przewód EKG dla dzieci - 1 szt (jeżeli dotyczy) | TAK / NIE
| c) zestaw elektrod do pomiaru EKG dla dorosłych - 1 opak | TAK (podać ilość szt. w opak. ………. ) / NIE
| d) zestaw elektrod do pomiaru EKG dla dzieci - 1 opak | TAK (podać ilość szt. w opak. ………. ) / NIE
| e) czujnik SpO2 dla dorosłych; wielorazowy, wodoodporny - 1 szt: | TAK / NIE | zmiana
| - typu klips na palec lub miękki silikonowy | TAK (podać typ ……….) / NIE
| f) czujnik SpO2 dla dzieci; wielorazowy, wodoodporny - 1 szt: | TAK / NIE | zmiana
| - typu klips na palec lub miękki silikonowy | TAK (podać typ ……….) / NIE
| g) przedłużacz do czujników SpO2 (jeżeli dotyczy)* - 1 szt | TAK / NIE
| h) czujnik SpCO/SpMet dla dorosłych; wielorazowy - 1 szt | TAK / NIE
| i) przedłużacz do czujników SpCO i SpMet (jeżeli dotyczy)* - 1 szt | TAK / NIE
| j) komplet mankietów do NIBP dla dorosłych, dzieci, noworodków wraz z przewodem: | TAK / NIE
| - pełny dostępny | TAK (podać ………. ) / NIE
| k) przewód IP do jednorazowych przetworników IBP - 1 szt | TAK / NIE
| l) zestaw przetworników do IBP; jednorazowy - 5 szt | TAK / NIE
| m) czujnik EtCO dla zaintubowanych dzieci/dorosłych; jednorazowy - 5 szt: | TAK / NIE
| - czujnik EtCO dla dzieci (jeżeli dotyczy)* - 5 szt | TAK / NIE
| - czujnik EtCO dla dorosłych (jeżeli dotyczy)* - 5 szt | TAK / NIE
| n) czujnik EtCO dla niezaintubowanych dzieci/dorosłych; jednorazowy - 5 szt: | TAK / NIE
| - czujnik EtCO dla dzieci (jeżeli dotyczy)* - 5 szt | TAK / NIE
| - czujnik EtCO dla dorosłych (jeżeli dotyczy)* - 5 szt | TAK / NIE
| o) czujnik temperatury powierzchniowej/skórny dla dorosłych i dzieci; wielorazowy - 1 szt: | TAK / NIE
| - czujnik temperatury powierzchniowej/skórny dla dorosłych; wielorazowy (jeżeli dotyczy)*- 1 szt | TAK / NIE
| - czujnik temperatury powierzchniowej/skórny dla dzieci; wielorazowy (jeżeli dotyczy)*- 1 szt | TAK / NIE
| p) przedłużacz do czujnika pomiaru temperatury powierzchniowej /skórny (jeżeli dotyczy)* - 1 szt | TAK / NIE
| r) czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych i dzieci; wielorazowy - 1 szt: | TAK / NIE
| - czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych; wielorazowy (jeżeli dotyczy)*- 1 szt | TAK / NIE
| - czujnik temperatury głębokiej dla dzieci; wielorazowy (jeżeli dotyczy)*- 1 szt | TAK / NIE
| s) przedłużacz do czujnika pomiaru temperatury głębokiej (jeżeli dotyczy)* - 1 szt | TAK / NIE
| t) zasilacz sieciowy z ładowarką, komplet | TAK / NIE
| u) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia nie wymienione powyżej | TAK (wymienić jakie ……….) / NIE
V | OZNAKOWANIE
1 | Urządzenie musi posiadać oznakowanie zgodne z "Wytycznymi dotyczącymi informowania o projektach oraz znakowania projektów realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej” | TAK / NIE
VI | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych produktami biobójczymi ogólnie dostępnymi | TAK / NIE
3 | Czas podjęcia naprawy przez serwis - do 72 godzin | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - do 3 napraw | TAK (podać ………. napraw) / NIE
5 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy (parametr punktowany) | TAK / NIE
VII | SZKOLENIE PERSONELU
1 | Szkolenia w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego lub Partnera Projektu | TAK / NIE
2 | Zakres, tematyka, forma szkolenia, ilość osób do przeszkolenia, ilość godzin ustalone z Wykonawcą w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy | TAK / NIE
3 | Szkolenie ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia | TAK / NIE
4 | Ukończenie szkolenia potwierdzone certyfikatem | TAK / NIE
5 | Szkolenia przeprowadzane w języku ukraińskim lub angielskim | TAK (podać ………….) / NIE
VIII | GWARANCJA
1 | Gwarancja na urządzenie - minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
2 | Gwarancja na akcesoria wielorazowe - minimum 12 miesięcy, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
3 | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż osiem (8) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzenia medycznego do Zamawiającego | TAK (podać ……….) / NIE
* | Treść "Jeżeli dotyczy" oznacza, że producent urządzenia przewidział takie rozwiazanie. W związku z powyższym Wykonawca musi uwzględnić je w opz.

## Zał. 2d - Zadanie nr 4
ZADANIE NR 4 - Aparat RTG mobilny przyłóżkowy - ilość zestawów 1
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartości oferowane * (TAK / NIE) * zaznaczyć właściwe, podać wartość
I | OGÓLNE
1 | Aparat rentgenowski umożliwiający wykonywanie wszelkich przyłóżkowych badań radiograficznych zgodnie z procedurami wzorcowymi, w tym zgodnie z wzorcowymi procedurami pediatrycznymi | TAK / NIE
2 | Urządzenie wykonane w technologii cyfrowej | TAK / NIE
3 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe (nie dopuszcza się urządzenia rekondycjonowango, powystawowego, demonstracyjnego, używanego) | TAK / NIE
4 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2021 roku | TAK (podać ………. ) / NIE
5 | Autoryzowany serwis gwarancyjny:
| a) na terenie Polski | TAK / NIE
| b) na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
II | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - na etapie składania ofert
1 | Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych. | TAK / NIE
2 | Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu przez aparat testów akceptacyjnych i specjalistycznych (podać rodzaje) | TAK / NIE
3 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis/instrukcja producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierające jego dane techniczne, potwierdzające parametry opisane w OPZ: | TAK / NIE
| a) każdy z dokumentów w języku polskim | TAK / NIE
III | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - przy dostawie
1 | Deklaracja zgodności lub Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego:
| a) Deklaracja zgodności dla urządzenia medycznego - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi | TAK / NIE
| b) Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego - wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE | TAK / NIE
2 | Testy akceptacyjne i specjalistyczne aparatu: | TAK / NIE
| a) w zakresie norm bezpieczeństrwa obsługi | TAK / NIE
| b) w zakresie ochrony radiologicznej | TAK / NIE
| c) z niezbędnymi pomiarami, w tym pomiary dozymetryczne (przestrzenny rozkład promieniowania) | TAK / NIE
3 | Instrukcja obsługi (w wersji papierowej i elektronicznej): | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
4 | Karta gwarancyjna zawierająca w szczególności: | TAK / NIE
| a) warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii | TAK / NIE
| b) okres ochrony gwarancyjnej | TAK / NIE
| c) wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi gwarancyjne (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu): | TAK / NIE
| - na terenie Polski | TAK / NIE
| - na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
| d) w języku angielskim | TAK / NIE
| e) w języku ukraińskim (opcjonalnie) | TAK / NIE
5 | Paszport techniczny: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
IV | SZCZEGÓŁOWE
1 | Aparat RTG umożliwiający wykonanie badań obrazowych pozwalających na szybką ocenę obrażeń w szczególności: | TAK / NIE
| a) w zakresie złamań | TAK / NIE
| b) w zakresie krwawień | TAK / NIE
| c) w obrębie klatki piersiowej | TAK / NIE
| d) w obrębie miednicy | TAK / NIE
| e) w obrębie kręgosłupa | TAK / NIE
2 | Aparat jest wyposażony w konsolę z ekranem dotykowym obsługującą oprogramowanie akwizycyjne obrazów z detektora cyfrowego | TAK / NIE
3 | Wyzwalanie ekspozycji odbywa się z bezpiecznej odległości: | TAK / NIE
| a) wyzwalacz promieniowania na kablu o długości: minimum 3 m | TAK / NIE
| b) wyzwalacz promieniowania na bezprzewodowym pilocie zasilanym bateryjnie (opcjonalnie) | TAK / NIE
4 | Generator:
| a) wysokiej częstotliwości | TAK / NIE
| - moc: minimum 30 kW | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) zakres regulacji napięcia: minimum 40 - 100 kV | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) zakres regulacji czasem ekspozycji 1 ms do 10 sek | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) zakres regulacji prądu: minimum 50 - 400 mA | TAK (podać ………. ) / NIE
| e) nastawy dawki w zakresie: minimum 0,5 - 100 mAs | TAK (podać ………. ) / NIE
| f) minimalny czas ekspozycji ≤ 2 ms | TAK (podać ………. ) / NIE
5 | Lampa RTG:
| a) dwuogniskowa: | TAK / NIE
| - 0,6 mm / 1,2 mm | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) pojemność cieplna lampy: minimum 50kHU | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) nominalne napięcie lampy: minimum 150 kVp | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) maksymalne pole naświetlania 43x43cm (dla SID 1 mm) | TAK (podać ………. ) / NIE | zmiana
5 | Kolimator:
| a) filtracja całkowita: minimum 2,5mmAl przy 75kV | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) kąt obrotu kolimatora: minimum - 90 + 180o | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) zasięg ogniskowej: minimum 55 ÷ 200cm | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) obrót lampy: | TAK / NIE
| - oś ramienia minimum +/- 180o | TAK (podać ……….o ) / NIE
| - oś lampy: minimum +90o -30o | TAK (podać ……….o ) / NIE
6 | Możliwość konfiguracji detektorów w formatach:
| a) 43 x 43 cm | TAK / NIE
| b) 35 x 43 cm | TAK / NIE
| b) 24 x 30 cm | TAK / NIE
7 | Detektor cyfrowy:
| a) płaski panel cyfrowy: | TAK / NIE
| - wymiary 35 x 43 cm | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) materiał scyntylatora Csl | TAK / NIE
| c) rozdzielczość matrycy: minimum 2836 x 2336 pikseli: | TAK (podać ………. ) / NIE
| - rozmiar piksela: maksymalnie 150 μm | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) skala szarości odczytu 16 bit | TAK / NIE
| e) wprowadzanie danych pacjenta i wstępnej obróbki obrazu diagnostycznego | TAK / NIE | zmiana
| f) wbudowana pamięć zdjęć: minimum 30 | TAK (podać ………. ) / NIE | zmiana
8 | Inne wymagania:
| a) panel dotykowy | TAK / NIE
| b) system autodiagnostyki | TAK / NIE
| c) ekran dotykowy do obróbki systemu cyfrowego: | TAK / NIE
| - minimum 17 cali | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) wbudowany DAP zintegrowany z Dicom | TAK / NIE
| e) kieszeń na detektor cyfrowy | TAK / NIE
9 | Warunki techniczne / zasilanie
| a) zasilanie z zewnętrznego źródła: | TAK / NIE
| - zasilanie AC w zakresie 100/240V 50-60Hz 16A | TAK (podać ………. ) / NIE
| - przewód zasilający: minimum 3 m - 1 szt | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) zasilanie z własnego źródła: | TAK / NIE
| - wbudowany/wewnętrzny akumulator | TAK / NIE
10 | Celem łatwego przemieszczania do miejsca przeprowadzania badań aparat RTG posiada:
| a) uchwyt | TAK / NIE
| b) podstawę jezdną na kółkach | TAK / NIE
| c) własny zespół napędowy | TAK / NIE
11 | Wyposażenie dodatkowe
| a) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia nie wymienione powyżej | TAK (podać ………. ) / NIE
V | OZNAKOWANIE
1 | Urządzenie musi posiadać oznakowanie zgodne z "Wytycznymi dotyczącymi informowania o projektach oraz znakowania projektów realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej” | TAK / NIE
VI | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych produktami biobójczymi ogólnie dostępnymi | TAK / NIE
3 | Czas reakcji / podjęcia naprawy przez serwis - do 72 godzin | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - do 3 napraw | TAK (podać ………. napraw) / NIE
5 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy (parametr punktowany) | TAK / NIE
VII | SZKOLENIE PERSONELU
1 | Szkolenia w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego lub Partnera Projektu | TAK / NIE
2 | Zakres, tematyka, forma szkolenia, ilość osób do przeszkolenia, ilość godzin ustalone z Wykonawcą w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy | TAK / NIE
3 | Szkolenie ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia | TAK / NIE
4 | Ukończenie szkolenia potwierdzone certyfikatem | TAK / NIE
5 | Szkolenia przeprowadzane w języku ukraińskim lub angielskim | TAK (podać ………..) / NIE
VIII | GWARANCJA
1 | Gwarancja na urządzenie - minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
2 | Gwarancja na akcesoria wielorazowe - minimum 12 miesięcy, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
3 | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż osiem (8) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzenia medycznego do Zamawiającego | TAK (podać ……….) / NIE
* | Treść "Jeżeli dotyczy" oznacza, że producent urządzenia przewidział takie rozwiazanie. W związku z powyższym Wykonawca musi uwzględnić je w opz.

## cz1.3_pompy infuzyjne (2) (hidden)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pompy infuzyjne
I | OGÓLNE
1 | Pompy infuzyjne do terapii pacjentów podczas transportu:
a) pompa infuzyjna strzykawkowa
b) pompa infuzyjna przepływowa
2 | Pompy infuzyjne muszą być tego samego producenta
3 | Możliwość zasilania minimum 3 pomp połączonych w kolumnę jednym przewodem
4 | Wraz z pompami należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie do przechwytywania i archiwizacji danych
5 | Pompy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2017
6 | Autoryzowany Serwis gwarancyjny na terenie Polski
II | WYMAGANIA ODNOŚNIE DOKUMENTÓW
1 | Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych
2 | Deklarację zgodności dla przedmiotu zamówienia, przeprowadzanej przy współudziale jednostki notyfikowanej
3 | Certyfikat zgodności dla przedmiotu zamówienia wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE
4 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierający jego dane techniczne, potwierdzające spełnienie parametrów opisanych poniżej
5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej)
III | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA
1 | Pompa współpracuje ze strzykawkami (do pomp infuzyjnych) typów dostępnych na polskim rynku o pojemności 50/60 ml, z gumową końcówką tłoka
2 | Funkcje:
a) kalkulacja przepływu po podaniu danych dotyczących stężenia, objętości i/lub wagi pacjenta
b) określenie limitu podanej objętości
c) określenie limitu czasu podaży
d) podanie bolusa z pomiarem jego objetości
e) tworzenie biblioteki leków z dawkami granicznymi
f) zachowanie w pamięci minimum 100 ostatnich nastawień parametrów
3 | Alarmy świetlne i dźwiękowe dotyczące:
a) końca infuzji (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed końcem)
b) wstępnie wybranej objętości (możliwość regulacji w zakresie 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
c) wstępnie wybranego czasu infuzji (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
d) rozładowania akumulatora (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed rozładowaniem akumulatora)
e) okluzji (możliwość regulacji ciśnienia alarmu okluzji w zakresie minimum 0,1 - 1 bar)
f) niewłaściwego zamontowania strzykawki
g) utrudnienia w ruchu tłoka
4 | Wymiary:
a) długość z maksymalnie wysuniętym ramieniem nie może przekroczyć 300 mm
b) wysokość do 80 mm
5 | Możliwość łatwego przenoszenia
a) pompa posiada funkcję łączenia w zestawy, tzn. pompa infuzyjna strzykawkowa tworzy zestaw z pompą infuzyjną tego samego typu i/lub z pompą infuzyjną przepływową
b) pompa infuzyjna posiadająca odłączalny uchwyt mocujący umożliwiający szybki montaż i demontaż urządzenia
6 | Warunki techniczne
a) zasilanie z wymiennego akumulatora na minimum 6 godz. przy przepływie 25 ml/h
b) zasilanie z zewnętrznego źródła:
- zasilanie AC 100-240V 50-60Hz
- zasilanie DC 11-16V
7 | Waga jednej pompy wraz z uchwytem nie może przekroczyć 1,5 kg
8 | Wyposażenie:
a) zasilasz sieciowy AC 230 V
b) przewód zasilający DC12V
c) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia, a nie wymienione powyżej
IV | POMPA INFUZYJNA PRZEPŁYWOWA
1 | Pompa wyposażona w system pomiaru ilości kropli
2 | Funkcje:
a) kalkulacja przepływu po podaniu danych dotyczących stężenia, objętości i/lub wagi pacjenta
b) określenie limitu podanej objętości
c) określenie limitu czasu podaży
d) podanie bolusa z pomiarem jego objetości
e) zmiana przepływu w trakcie wlewu bez zatrzymania pompy
f) tworzenie biblioteki leków z dawkami granicznymi
g) zachowanie w pamięci minimum 100 ostatnich nastawień parametrów
3 | Alarmy świetlne i dźwiękowe dotyczące:
a) limitu objętości (możliwość regulacji w zakresie minimalnym 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
b) limitu czasu podaży (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
c) rozładowania baterii (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut)
d) okluzji
e) awarii systemu pomiaru ilości kropli
f) powietrza w drenie
g) ilości kropli poza limitem alarmu
h) przecieku w układzie
i) niewłaściwego założenia drenu
4 | Wymiary:
a) długość nie może przekroczyć 250 mm
b) wysokość do 80 mm
5 | Możliwość łatwego przenoszenia
a) pompa posiada funkcję łączenia w zestawy, tzn. pompa infuzyjna strzykawkowa tworzy zestaw z pompą infuzyjną tego samego typu i/lub z pompą infuzyjną przepływową
b) pompa infuzyjna posiadająca odłączalny uchwyt mocujący umożliwiający szybki montaż i demontaż urządzenia.
6 | Warunki techniczne
a) zasilanie z własnej baterii wewnetrznej na minimum 4 godz. przy przepływie 100 ml/h
b) zasilanie z zewnętrznego źródła: prądem stałym i prądem zmiennym
– zasilanie DC o napięciu od 12 do 24 V
– zasilanie AC 100/240V 50 Hz
7 | Waga jednej pompy wraz z uchwytem nie może przekroczyć 1,5 kg
8 | Wyposażenie:
a) przewód zasilający DC12V
b) zasilasz sieciowy AC 230V
c) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia, nie wymienione powyżej
V | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych preparatami dostępnymi na polskim rynku
3 | Szkolenie personelu w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego na terenie Polski
VI | GWARANCJA
1 | Minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia
2 | Należy dostarczyć kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji
3 | Należy dostarczyć wykaz autoryzowanych Serwisów świadczących usługi gwarancyjne na terenie Polski (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu)