## Zał nr 2a- zadanie nr 1
ZADANIE NR 1 - Respirator transportowy - ilość zestawów 2
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartości oferowane * (TAK / NIE) * zaznaczyć właściwe, podać wartość
I | DANE OGÓLNE
1 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg | TAK / NIE
3 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe (nie dopuszcza się urządzenia rekondycjonowango, powystawowego, demonstracyjnego, używanego) | TAK / NIE
4 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2021 roku | TAK (podać ………. ) / NIE
5 | Autoryzowany serwis gwarancyjny:
| a) na terenie Polski | TAK / NIE
| b) na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
II | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - na etapie badania ofert
1 | Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych | TAK / NIE
2 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis/instrukcja producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierające jego dane techniczne, potwierdzające parametry opisane w OPZ: | TAK / NIE
| a) każdy z dokumentów w języku polskim | TAK / NIE
III | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - przy dostawie
1 | Deklaracja zgodności lub Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego
| a) Deklaracja zgodności dla urządzenia medycznego - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi | TAK / NIE
| b) Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego - wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE | TAK / NIE
2 | Instrukcja obsługi (w wersji papierowej i elektronicznej): | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
3 | Karta gwarancyjna zawierająca w szczególności: | TAK / NIE
| a) warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii | TAK / NIE
| b) okres ochrony gwarancyjnej | TAK / NIE
| c) wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi gwarancyjne (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu): | TAK / NIE
| - na terenie Polski | TAK / NIE
| - na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
| d) w języku angielskim | TAK / NIE
| e) w języku ukraińskim (opcjonalnie) | TAK / NIE
4 | Paszport techniczny: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
IV | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
1 | Tryby wentylacji minimum:
| a) kontrolowane objętością: VCV (IPPV), VCV-ACV, VCV-SIMV | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) kontrolowane ciśnieniem: PCV, PCV-ACV, PCV-SIMV, CPAP | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) wentylacja nieinwazyjna przez maskę | TAK / NIE
2 | Funkcja dopasowania się respiratora do mechanicznych urządzeń do kompresji klatki piersiowej (parametr punktowany) | TAK / NIE
3 | Parametry nastawialne minimum:
a) płynna regulacja:
| - częstości oddechowej | TAK / NIE
| - objętości oddechowej | TAK / NIE
b) częstość oddechowa:
| - minimum od 5 do 40 oddechów/min | TAK (podać ………. ) / NIE
c) objętość oddechowa:
| - minimum od 5 do 3 000 ml | TAK (podać ………. ) / NIE
| - minimum od 20 do 1 500 ml (w trybach objętościowych) | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) zastawka PEEP - regulacja w zakresie: minimum od 0 do 15 mbar | TAK (podać ………. ) / NIE
e) wentylacja:
| - 100% O2 | TAK / NIE
| - AIR MIX: minimum 50-60% | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Monitorowanie minimum:
| a) krzywe oddechowe: | TAK / NIE
| - ciśnienie / czas | TAK / NIE
| - przepływ / czas | TAK / NIE
| - objętość / czas | TAK / NIE
| b) pętle oddechowe: (parametr punktowany) | TAK / NIE
| - ciśnienie / objętość | TAK / NIE
| - przepływ / ciśnienie | TAK / NIE
| - objętość / przepływ | TAK / NIE
| c) poziom stężenia tlenu (szacunkowy) | TAK / NIE
5 | Alarmy świetlne i dźwiękowe, minimum: | TAK / NIE
| a) niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK / NIE
| b) niskie ciśnienie wentylacji | TAK / NIE
| c) wysokie ciśnienie wentylacji | TAK / NIE
| d) rozładowania baterii | TAK / NIE
| e) niesprawności systemu | TAK / NIE
6 | Ekran: | TAK / NIE
| a) Duży, czytelny wyświetlacz LCD | TAK / NIE
| b) Przekątna minimum 4,5 cala | TAK (podać …….) / NIE
7 | Warunki techniczne / zasilanie respiratora:
| a) zasilanie modułu sterującego bateryjne lub akumulatorowo | TAK (podać …….) / NIE
| b) zasilanie respiratora sieciowe 12V i/lub 240V (opcjonalnie) | TAK (podać …….) / NIE
| c) respirator zasilany tlenem: | TAK / NIE
| - zakres ciśnienia zasilania: minimum 2,7 - 5,5 bar | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) brak zużycia lub niskie zużycie tlenu (maksymalnie 0,1 l/min.) na potrzeby pracy respiratora | TAK (podać ………. ) / NIE
8 | Wyposażenie:
| a) opakowanie transportowe na respirator wraz z butlą tlenową (maksymalnie 3 l objętości wodnej): | TAK / NIE
| - możliwość szybkiego mocowania za pomocą uchwytów do noszy transportowych | TAK / NIE
| b) przewód pacjenta z zaworem pacjenta z miejscem na zastawkę PEEP wielorazowy - 2 komplety | TAK / NIE
| b) zastawka PEEP do układu pacjenta, wielorazowa - 1 szt (jeżeli dotyczy)* | TAK / NIE
c) opcjonalne (w przypadku, jeżeli producent przewiduje takie wyposażenie):
| - układ oddechowy dla dzieci wielorazowy lub jednorazowy - 2 komplety | TAK / NIE
| d) reduktor tlenowy z przepływomierzem i złączem AGA: | TAK / NIE
| - z niklowanego mosiądzu | TAK / NIE
| - manometr obrotowy, zabezpieczonym osłonką | TAK / NIE
| - przepływomierz nastawny w zakresie minimum 0 - 15 l/min. z nieprzerwanym przepływem strumienia gazu pomiędzy poszczególnymi pozycjami | TAK / NIE
| e) wszelkie przewody (w tym ciśnieniowe) oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia nie wymienione powyżej | TAK / NIE
V | OZNAKOWANIE
1 | Urządzenie musi posiadać oznakowanie zgodne z "Wytycznymi dotyczącymi informowania o projektach oraz znakowania projektów realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej” | TAK / NIE
VI | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych produktami biobójczymi ogólnie dostępnymi | TAK / NIE
3 | Czas podjęcia naprawy przez serwis - do 72 godzin | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - do 3 napraw | TAK (podać ………. napraw) / NIE
5 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy (parametr punktowany) | TAK / NIE
VII | SZKOLENIE PERSONELU
1 | Szkolenia w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego lub Partnera Projektu | TAK / NIE
2 | Zakres, tematyka, forma szkolenia, ilość osób do przeszkolenia, ilość godzin ustalone z Wykonawcą w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy | TAK / NIE
3 | Szkolenie ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia | TAK / NIE
4 | Ukończenie szkolenia potwierdzone certyfikatem | TAK / NIE
5 | Szkolenia przeprowadzane w języku ukraińskim lub angielskim | TAK (podać ………) / NIE
VIII | GWARANCJA
1 | Gwarancja na urządzenie - minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
2 | Gwarancja na akcesoria wielorazowe - minimum 12 miesięcy, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
3 | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż osiem (8) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzenia medycznego do Zamawiającego | TAK (podać ……….) / NIE
* | Treść "Jeżeli dotyczy" oznacza, że producent urządzenia przewidział takie rozwiazanie. W związku z powyższym Wykonawca musi uwzględnić je w opz.

## Za nr 2b- zadanie nr 2
ZADANIE NR 2 - Pompa infuzyjna - ilość zestawów 25
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartości oferowane * (TAK / NIE) * zaznaczyć właściwe, podać wartość
I | DANE OGÓLNE
1 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TAK / NIE
2 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe (nie dopuszcza się urządzenia rekondycjonowango, powystawowego, demonstracyjnego, używanego) | TAK / NIE
3 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2021 roku | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny:
| a) na terenie Polski | TAK / NIE
| b) na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
II | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - na etapie badania ofert
1 | Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych | TAK / NIE
2 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis/instrukcja producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierające jego dane techniczne, potwierdzające parametry opisane w OPZ: | TAK / NIE
| a) każdy z dokumentów w języku polskim | TAK / NIE
III | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - przy dostawie
1 | Deklaracja zgodności lub Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego:
| a) Deklaracja zgodności dla urządzenia medycznego - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi | TAK / NIE
| b) Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego - wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE | TAK / NIE
2 | Instrukcja obsługi (w wersji papierowej i elektronicznej): | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
3 | Karta gwarancyjna zawierająca w szczególności: | TAK / NIE
| a) warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii | TAK / NIE
| b) okres ochrony gwarancyjnej | TAK / NIE
| c) wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi gwarancyjne (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu) | TAK / NIE
| - na terenie Polski | TAK / NIE
| - na terenie Ukrainy (jeżeli istnieje) | TAK / NIE
| d) w języku angielskim | TAK / NIE
| e) w języku ukraińskim (opcjonalnie) | TAK / NIE
4 | Paszport techniczny: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
IV | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
1 | Opis:
| a) Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji | TAK / NIE
| b) Praca ze strzykawkam: minimum 10-50 ml | TAK / NIE
| - minimum 30 typów | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki | TAK / NIE
| d) Wbudowana biblioteka leków | TAK / NIE
| e) Wbudowany system testów | TAK / NIE
| f) Rejestr zdarzeń | TAK / NIE
| g) Komunikacja RS232c lub USB typ C | TAK / NIE
2 | Parametry użytkowe:
| a) Prędkość dozowania nastawiana maksimum co 0,01 ml/h w zakresie 0,1-99,99 ml/h, 0,1ml/h w zakresie 100,0-999,9 ml, 1ml/h powyżej 1000,0 ml/h | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) Prędkość dozowania: minimum 0,1-1800 ml/h | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) Objętość infuzji: minimum 0,1 ÷ 1000 ml, nastawiana co 0,01 ml w zakresie do 99,99 ml, 0,1 ml w zakresie 100,0 - 999,9 ml, 1ml powyżej 1000,0 ml | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus): nastawiana co 0,01 ml w zakresie do 99,99 ml/h, 0,1 ml w zakresie 100,0 - 999,9 ml/h, 1ml powyżej 1000,0 ml/h | TAK (podać ………. ) / NIE
| e) Jednostki programowania infuzji przynajmniej: ml/h, µg/h, mg/h, µg/kg/h, mg/kg/h, µg/kg/min, mg/kg/min | TAK (wymienić ………. ) / NIE
| f) Dawka uderzeniowa (bolus): do objętości strzykawki | TAK / NIE
| g) Dawka początkowa: do objętości strzykawki | TAK / NIE
| h) Koncentracja leku: 0,1 ÷ 9999 µg/ml, mg/ml | TAK (podać ………. ) / NIE
| i) Prędkość KVO: minimum 0,1 ÷ 5 ml/h, programowana co 0,1 ml/h | TAK (podać ………. ) / NIE
| j) Dokładność dozowania: ± 2% (wg wymagań normy PN-EN 60601-2-24) | TAK (podać ………. ) / NIE
| k) Programowane ciśnienie okluzji minimum - 9 poziomów: od maksymalnie 40 ÷ 120 kPa co 0,1 bar | TAK (podać ………. ) / NIE
| l) Waga pacjenta: minimum do 300 kg | TAK (podać ………. ) / NIE
3 | Ekran: | TAK / NIE
| a) Duży, czytelny wyświetlacz LCD | TAK / NIE
| b) Panel dotykowy | TAK / NIE
4 | Alarmy, minimum:
| a) alarmy główne: minimum 3 poziomy priorytetów | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) alarmy przypominające i ostrzegawcze | TAK / NIE
| c) głośność: minimum 3 poziomy | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) alarmy świetlne i dźwiękowe | TAK / NIE
5 | Warunki techniczne / zasilanie pompy:
| a) zasilanie z własnego źródła: | TAK / NIE
| - wbudowany/wewnętrzny akumulator | TAK / NIE
| - czas pracy: minimum 20 h przy prędkości 5 ml/h | TAK (podać ………. ) / NIE
| - czas naładowania akumulatora do pełnego naładowania - maksymalnie 6 h | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) zasilanie z zewnętrznego źródła: | TAK / NIE
| - zasilanie AC w zakresie 100/240V 50-60Hz | TAK (podać ………. ) / NIE
| - zasilanie DC | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) Klasa ochronności: minimum - I, typ CF, IP22, odporność na defibrylację | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) Wymagania bezpieczeństwa: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (EMC), EN 60601-2-24, MDD 93/42/EEC | TAK (podać ………. ) / NIE
6 | Wyposażenie:
| a) Przewód komunikacyjny RS 232C lub USB typ C | TAK / NIE
| b) Przewód zasilający DC | TAK / NIE
| c) Inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia nie wymienione powyżej | TAK / NIE
| d) Uchwyt do mocowania i przenoszenia | TAK / NIE
V | OZNAKOWANIE
1 | Urządzenie musi posiadać oznakowanie zgodne z "Wytycznymi dotyczącymi informowania o projektach oraz znakowania projektów realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej” | TAK / NIE
VI | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem: | TAK / NIE
| a) w języku angielskim | TAK / NIE
| b) w języku ukraińskim (parametr punktowany) | TAK / NIE
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych produktami biobójczymi ogólnie dostępnymi | TAK / NIE
3 | Czas podjęcia naprawy przez serwis - do 72 godzin | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - do 3 napraw | TAK (podać ………. napraw) / NIE
5 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy (parametr punktowany) | TAK / NIE
VII | SZKOLENIE PERSONELU
1 | Szkolenia w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego lub Partnera Projektu | TAK / NIE
2 | Zakres, tematyka, forma szkolenia, ilość osób do przeszkolenia, ilość godzin ustalone z Wykonawcą w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy | TAK / NIE
3 | Szkolenie ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia | TAK / NIE
4 | Ukończenie szkolenia potwierdzone certyfikatem | TAK / NIE
5 | Szkolenia przeprowadzane w języku ukraińskim lub angielskim | TAK (podać ………….) / NIE
VIII | GWARANCJA
1 | Gwarancja na urządzenie - minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
2 | Gwarancja na akcesoria wielorazowe - minimum 12 miesięcy, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) | TAK (podać ……….) / NIE
3 | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż osiem (8) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzenia medycznego do Zamawiającego | TAK (podać ……….) / NIE

## cz1.3_pompy infuzyjne (2) (hidden)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pompy infuzyjne
I | OGÓLNE
1 | Pompy infuzyjne do terapii pacjentów podczas transportu:
a) pompa infuzyjna strzykawkowa
b) pompa infuzyjna przepływowa
2 | Pompy infuzyjne muszą być tego samego producenta
3 | Możliwość zasilania minimum 3 pomp połączonych w kolumnę jednym przewodem
4 | Wraz z pompami należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie do przechwytywania i archiwizacji danych
5 | Pompy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2017
6 | Autoryzowany Serwis gwarancyjny na terenie Polski
II | WYMAGANIA ODNOŚNIE DOKUMENTÓW
1 | Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych
2 | Deklarację zgodności dla przedmiotu zamówienia, przeprowadzanej przy współudziale jednostki notyfikowanej
3 | Certyfikat zgodności dla przedmiotu zamówienia wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE
4 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierający jego dane techniczne, potwierdzające spełnienie parametrów opisanych poniżej
5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej)
III | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA
1 | Pompa współpracuje ze strzykawkami (do pomp infuzyjnych) typów dostępnych na polskim rynku o pojemności 50/60 ml, z gumową końcówką tłoka
2 | Funkcje:
a) kalkulacja przepływu po podaniu danych dotyczących stężenia, objętości i/lub wagi pacjenta
b) określenie limitu podanej objętości
c) określenie limitu czasu podaży
d) podanie bolusa z pomiarem jego objetości
e) tworzenie biblioteki leków z dawkami granicznymi
f) zachowanie w pamięci minimum 100 ostatnich nastawień parametrów
3 | Alarmy świetlne i dźwiękowe dotyczące:
a) końca infuzji (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed końcem)
b) wstępnie wybranej objętości (możliwość regulacji w zakresie 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
c) wstępnie wybranego czasu infuzji (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
d) rozładowania akumulatora (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed rozładowaniem akumulatora)
e) okluzji (możliwość regulacji ciśnienia alarmu okluzji w zakresie minimum 0,1 - 1 bar)
f) niewłaściwego zamontowania strzykawki
g) utrudnienia w ruchu tłoka
4 | Wymiary:
a) długość z maksymalnie wysuniętym ramieniem nie może przekroczyć 300 mm
b) wysokość do 80 mm
5 | Możliwość łatwego przenoszenia
a) pompa posiada funkcję łączenia w zestawy, tzn. pompa infuzyjna strzykawkowa tworzy zestaw z pompą infuzyjną tego samego typu i/lub z pompą infuzyjną przepływową
b) pompa infuzyjna posiadająca odłączalny uchwyt mocujący umożliwiający szybki montaż i demontaż urządzenia
6 | Warunki techniczne
a) zasilanie z wymiennego akumulatora na minimum 6 godz. przy przepływie 25 ml/h
b) zasilanie z zewnętrznego źródła:
- zasilanie AC 100-240V 50-60Hz
- zasilanie DC 11-16V
7 | Waga jednej pompy wraz z uchwytem nie może przekroczyć 1,5 kg
8 | Wyposażenie:
a) zasilasz sieciowy AC 230 V
b) przewód zasilający DC12V
c) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia, a nie wymienione powyżej
IV | POMPA INFUZYJNA PRZEPŁYWOWA
1 | Pompa wyposażona w system pomiaru ilości kropli
2 | Funkcje:
a) kalkulacja przepływu po podaniu danych dotyczących stężenia, objętości i/lub wagi pacjenta
b) określenie limitu podanej objętości
c) określenie limitu czasu podaży
d) podanie bolusa z pomiarem jego objetości
e) zmiana przepływu w trakcie wlewu bez zatrzymania pompy
f) tworzenie biblioteki leków z dawkami granicznymi
g) zachowanie w pamięci minimum 100 ostatnich nastawień parametrów
3 | Alarmy świetlne i dźwiękowe dotyczące:
a) limitu objętości (możliwość regulacji w zakresie minimalnym 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
b) limitu czasu podaży (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
c) rozładowania baterii (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut)
d) okluzji
e) awarii systemu pomiaru ilości kropli
f) powietrza w drenie
g) ilości kropli poza limitem alarmu
h) przecieku w układzie
i) niewłaściwego założenia drenu
4 | Wymiary:
a) długość nie może przekroczyć 250 mm
b) wysokość do 80 mm
5 | Możliwość łatwego przenoszenia
a) pompa posiada funkcję łączenia w zestawy, tzn. pompa infuzyjna strzykawkowa tworzy zestaw z pompą infuzyjną tego samego typu i/lub z pompą infuzyjną przepływową
b) pompa infuzyjna posiadająca odłączalny uchwyt mocujący umożliwiający szybki montaż i demontaż urządzenia.
6 | Warunki techniczne
a) zasilanie z własnej baterii wewnetrznej na minimum 4 godz. przy przepływie 100 ml/h
b) zasilanie z zewnętrznego źródła: prądem stałym i prądem zmiennym
– zasilanie DC o napięciu od 12 do 24 V
– zasilanie AC 100/240V 50 Hz
7 | Waga jednej pompy wraz z uchwytem nie może przekroczyć 1,5 kg
8 | Wyposażenie:
a) przewód zasilający DC12V
b) zasilasz sieciowy AC 230V
c) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia, nie wymienione powyżej
V | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych preparatami dostępnymi na polskim rynku
3 | Szkolenie personelu w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego na terenie Polski
VI | GWARANCJA
1 | Minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia
2 | Należy dostarczyć kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji
3 | Należy dostarczyć wykaz autoryzowanych Serwisów świadczących usługi gwarancyjne na terenie Polski (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu)