## respirator transportowo kompakt
Respirator transportowy kompaktowy - ilość zestawów 3
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartości oferowane * (TAK / NIE) * zaznaczyć właściwe, podać wartość
Wszystkie opisane poniżej parametry, są dla Zamawiającego parametrami minimalnymi, z zastrzeżeniem wyjątków
I | DANE OGÓLNE
1 | Respirator do terapii pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia | TAK / NIE
2 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków (kompaktowy) | TAK / NIE
3 | Respirator przeznaczony do transportu lotniczego (spełniający normę PN-EN 13718-1+A1:2020-09 lub normę ją zastępującą) | TAK (podać normę ……….) / NIE
4 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe (nie dopuszcza się urządzenia rekondycjonowanego, powystawowego, demonstracyjnego, używanego) | TAK / NIE
5 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2022 roku | TAK (podać ………. ) / NIE
6 | Respirator transportowy kompaktowy będący przedmiotem zamówienia musi być dedykowany do mocowania w certyfikowanym uchwycie ściennym, zamocowanym w kabinie medycznej samolotu LEARJET LJ 75 oraz być zasilany z instalacji elektrycznej samolotu (możliwość dokonania wizji lokalnej w zakresie mocowania respiratora).* | TAK / NIE
7 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski | TAK / NIE
II | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - na etapie badania ofert
1 | Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych | TAK / NIE
2 | Oświadczenie Wykonawcy gwarantujące dostępność i sprzedaż części zamiennych przez okres nie mniej niż dziesięć (10) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzenia medycznego do Zamawiającego | TAK (podać ………. ) / NIE
3 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis/instrukcja pochodząca z oficjalnego kanału informacji producenta czy autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia medycznego, zawierające jego dane techniczne, potwierdzające parametry opisane w opisie przedmioptu zamówienia | TAK / NIE
a) dotyczy danych zawartych w:
| - pkt IV ppkt 2 lit. a-m | TAK / NIE
| - pkt IV ppkt 5 lit. a-m | TAK / NIE
III | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - przy dostawie
1 | Deklaracja zgodności i Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego
| a) Deklaracja zgodności dla urządzenia medycznego - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi | TAK / NIE
| b) Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego - wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE | TAK / NIE
2 | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej): | TAK / NIE
3 | Karta gwarancyjna zawierająca w szczególności: | TAK / NIE
| a) warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii | TAK / NIE
| b) okres ochrony gwarancyjnej | TAK / NIE
| c) wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi gwarancyjne (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu) | TAK / NIE
4 | Paszport techniczny w języku polskim | TAK / NIE
IV | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
1 | Tryby wentylacji, w szczególności:
| a) obowiązkowa: CMV, PCV | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) SIMV, NIV-ST | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) wspomagana ciśnieniem: NIV | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) nCPAP | TAK / NIE
| e) adaptacyjny tryb wentylacji w zamknietej pętli oddechowej wg wzoru Maed'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo | TAK / NIE
2 | Parametry nastawialne, w szczególności:
| a) częstość oddechów | TAK / NIE
| - zakres minimum: 1 - 80/min | TAK (podać ……….) / NIE
| b) objętość pojedyńczego oddechu | TAK / NIE
| - zakres minimum: 2 - 2000 ml | TAK (podać ……….) / NIE
| c) PEEP/CPAP | TAK / NIE
| - zakres minimum: 0-35 cmH2O | TAK (podać ……….) / NIE
| d) regulowany stosunek wdechu do wydechu: | TAK / NIE
| - zakres I:E od 1:9 do 4:1 | TAK (podać ……….) / NIE
| e) stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej | TAK / NIE
| - zakres: 21-100% | TAK (podać ……….) / NIE
| f) czas wdechu | TAK / NIE
| - zakres: 0,1 do 12,0 sek | TAK (podać ……….) / NIE
| g) wyzwalanie przepływem | TAK / NIE
| - zakres: 0,1 do 20 l/min | TAK (podać ……….) / NIE
| h) ciśnienie wdechu | TAK / NIE
| - zakres: 5 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK (podać ……….) / NIE
| i) ciśnienie wspomagania | TAK / NIE
| - zakres minimum: od 0 do 60 cmH2O powyżej PEEP/CPAP | TAK (podać ……….) / NIE
| j) czas narastania ciśnienia | TAK / NIE
| - zakres: 0 – 2000 ms | TAK (podać ……….) / NIE
| k) czułość rozpoczęcia fazy wydechu | TAK / NIE
| - zakres minimum: od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | TAK (podać ……….) / NIE
| l) przepływ szczytowy spontaniczny | TAK / NIE
| - zakres: >210 l/min | TAK (podać ……….) / NIE
| m) regulowany czas bezdechu | TAK / NIE
3 | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji, w szczególności:
| a) wybór parametrów monitorowanych: | TAK / NIE
| - ciśnienie: minimalne, szczytowe, średnie, plateau, PEEP/CPAP | TAK / NIE
| - szczytowy przepływ: wdechowy, wydechowy | TAK / NIE
| - całkowita objętość: wdechowa, wydechowa, pojedynczego oddechu | TAK / NIE
| - objętość minutowa: wydechowa, wydechowa oddechów spontanicznych | TAK / NIE
| - % objętość przecieku | TAK / NIE
| - stosunek wdechu do wydechu | TAK / NIE
| - czas wdechu i wydechu | TAK / NIE
| - całkowita częstość oddechów | TAK / NIE
| - całkowita częstość oddechów spontanicznych | TAK / NIE
| - procentowa ilość oddechów spontanicznych | TAK / NIE
| - podatność statyczna płuc | TAK / NIE
| - index dyszenia RSB | TAK / NIE
| - PO.1 | TAK / NIE
| - wysiłek oddechowy pacjenta PTP | TAK / NIE
| - stała czasowa wydechu | TAK / NIE
| - koncentracja O2 (FiO2) | TAK / NIE
| - stała czasowa wydechowa RCexp | TAK / NIE
| - wdechowy opór przepływu Rinsp. | TAK / NIE
| b) AutoPEEP | TAK / NIE
| c) obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – minimum dwie krzywe jednocześnie: | TAK / NIE
| - objętość, przepływ, ciśnienie | TAK / NIE
| d) pamięć do 1000 zdarzeń | TAK / NIE
| e) możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK / NIE
| f) wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym | TAK / NIE
| g) pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym poprzez czujnik proksymalny | TAK / NIE
4 | Inne funkcje
| a) autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK / NIE
| b) podaż 100% tlenu wydzielonym przyciskiem | TAK / NIE
| c) zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK / NIE
| d) integralny nebulizator synchroniczny | TAK / NIE
| e) możliwość komunikacji poprzez złącze USB | TAK / NIE
| f) funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | TAK / NIE
| g) funkcja manewru odsysania | TAK / NIE
| h) oddech ręczny | TAK / NIE
| i) wbudowany czujnik przepływu w układ jednorazowy | TAK / NIE
| j) wbudowany poradnik | TAK / NIE
| k) wentylacja CPR | TAK / NIE
| l) możliwość rozbudowy: | TAK / NIE
| - o terapię nieinwazyjną: HiFlowO2 | TAK / NIE
| - o pomiar saturacji i kapnometrii z obrazowaniem na ekranie respiratora | TAK / NIE
| - o dodatkowy automatyczny tryb zamkniętej pętli oddechowej, w którym respirator sam dobiera parametry wentylacji na podstawie danych m.in. z czujników saturacji i kapnometrii (parametr punktowany) oświadczenie nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp | TAK / NIE
| - do wykorzystania w noktowizji | TAK / NIE
5 | Alarmy, minimum:
| a) objętości minutowej: niskiej, wysokiej | TAK / NIE
| b) ciśnienia wdechowego: niskiego, wysokiego | TAK / NIE
| c) objętości oddechowej: niskiej, wysokiej | TAK / NIE
| d) częstości oddechów: niskiej, wysokiej | TAK / NIE
| e) czasu bezdechu | TAK / NIE
| f) poziomu koncentracji tlenu | TAK / NIE
| g) rozłączenia układu pacjenta | TAK / NIE
| h) zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK / NIE
| i) sensora przepływu | TAK / NIE
| j) brak zasilania elektrycznego | TAK / NIE
| k) naładowania baterii: niski poziom | TAK / NIE
| l) brak zasilania w tlen | TAK / NIE
| m) głośności alarmów: poziomy ustawialne | TAK / NIE
6 | Ekran:
| a) dotykowy | TAK / NIE
| b) przekątna ekranu: 8,4" | TAK / NIE
| c) tryb pracy: kolor | TAK / NIE
7 | Warunki techniczne / zasilanie respiratora:
| a) zasilanie gazowe w tlen: | TAK / NIE
| - z centralnego źródła gazów sprężonych o ciśnieniu roboczym minimum od 3,0 do 5,5 bar | TAK (podać ……….) / NIE
| - z butli o ciśnieniu roboczym <15 l/min, max 600hPa | TAK / NIE
| b) wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK / NIE
| c) zasilanie z własnego źródła: | TAK / NIE
| - wbudowany/wewnętrzny akumulator | TAK / NIE
| - czas pracy: minimum 4 godz. | TAK (podać ……….) / NIE
| d) zasilanie z zewnętrznego źródła: | TAK / NIE
| - zasilanie AC 100-240V 50-60Hz | TAK / NIE
| - zasilanie DC 12-24V | TAK / NIE
8 | Wyposażenie:
| a) mocowanie uniwersalne do przenoszenia poza statkiem powietrznym | TAK / NIE
| b) zasilasz sieciowy (z ładowarką) AC 230V (wtyczka CEE 7/7) | TAK / NIE
| c) przewód zasilający DC 12-24V | TAK / NIE
| d) układ oddechowy dla dorosłych z zastawką oddechową, jednorazowy - 10 kompletów | TAK / NIE
| e) układ oddechowy dla noworodków z zastawką oddechową, jednorazowy - 10 kompletów | TAK / NIE
| f) przewód ciśnieniowy tlenowy zakończony złączem AGA (złącze kątowe przy respiratorze) - 2 szt: | TAK / NIE
| - (1) przewód długości 3m | TAK / NIE
| - (1) przewód długości 1 m | TAK / NIE
| g) inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia nie wymienione powyżej | TAK (wymienić elementy ……….) / NIE DOTYCZY
V | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK / NIE
2 | Mycie i dezynfekcja urządzenia oraz akcesoriów wielorazowych produktami biobójczymi ogólnie dostępnymi na rynku polskim | TAK (podać listę produktów ……….) / NIE
3 | Czas podjęcia naprawy przez serwis - do 72 godzin | TAK / NIE
4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - do 3 napraw | TAK / NIE
5 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy (parametr punktowany) oświadczenie nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp | TAK / NIE
VI | SZKOLENIE PERSONELU
1 | Szkolenie z użytkowania urzadzenia i materiały w języku polskim | TAK / NIE
2 | Treść i zakres szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK / NIE
3 | Materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż dwa (2) tygodnie przed dostawą urządzeń do akceptacji Zamawiającego | TAK / NIE
4 | Szkolenie ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia | TAK / NIE
5 | Ukończenie szkolenia potwierdzone imiennym dokumentem (np. w formacie pdf) potwierdzającym ukończenie szkolenia | TAK / NIE
6 | Szkolenie teoretyczne: | TAK / NIE
| a) e-learning: | TAK / NIE
| - dostępne dla całego personelu medycznego LPR, w okresie nie mniej niż przez kolejne 5 lat | TAK / NIE
7 | Szkolenie praktyczne: | TAK / NIE
| a) szkolenie w Warszawie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez Strony | TAK / NIE
| b) przeprowadzone dla personelu w jednej grupie do dziesięciu (10) osób | TAK / NIE
8 | Zakres szkolenia powinien obejmować m.in.: | TAK / NIE
| a) obsługę urządzenia | TAK / NIE
| b) czyszczenie i dezynfekcję urządzenia | TAK / NIE
VII | GWARANCJA
1 | Gwarancja na urządzenia - minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) oświadczenie nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp | TAK (podać ……….) / NIE
2 | Gwarancja na akcesoria wielorazowe - minimum 12 miesięcy, liczone od dnia dostarczenia urządzenia (parametr punktowany) oświadczenie nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp | TAK (podać ……….) / NIE
3 | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż dziesięć (10) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzenia medycznego do Zamawiającego | TAK (podać ……….) / NIE
* | Uchwyt ścienny zamocowany w kabinie medycznej samolotu JEARJET LJ 75 jest specjalistyczną konstrukcją lotniczą, scertyfikowaną na zgodność z przepisami równoważnymi do wymagań Part 21 (Rozporządzenie UE 748/2012 z późniejszymi zmianami)

## cz1.3_pompy infuzyjne (2) (hidden)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pompy infuzyjne
I | OGÓLNE
1 | Pompy infuzyjne do terapii pacjentów podczas transportu:
a) pompa infuzyjna strzykawkowa
b) pompa infuzyjna przepływowa
2 | Pompy infuzyjne muszą być tego samego producenta
3 | Możliwość zasilania minimum 3 pomp połączonych w kolumnę jednym przewodem
4 | Wraz z pompami należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie do przechwytywania i archiwizacji danych
5 | Pompy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2017
6 | Autoryzowany Serwis gwarancyjny na terenie Polski
II | WYMAGANIA ODNOŚNIE DOKUMENTÓW
1 | Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych
2 | Deklarację zgodności dla przedmiotu zamówienia, przeprowadzanej przy współudziale jednostki notyfikowanej
3 | Certyfikat zgodności dla przedmiotu zamówienia wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE
4 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierający jego dane techniczne, potwierdzające spełnienie parametrów opisanych poniżej
5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej)
III | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA
1 | Pompa współpracuje ze strzykawkami (do pomp infuzyjnych) typów dostępnych na polskim rynku o pojemności 50/60 ml, z gumową końcówką tłoka
2 | Funkcje:
a) kalkulacja przepływu po podaniu danych dotyczących stężenia, objętości i/lub wagi pacjenta
b) określenie limitu podanej objętości
c) określenie limitu czasu podaży
d) podanie bolusa z pomiarem jego objetości
e) tworzenie biblioteki leków z dawkami granicznymi
f) zachowanie w pamięci minimum 100 ostatnich nastawień parametrów
3 | Alarmy świetlne i dźwiękowe dotyczące:
a) końca infuzji (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed końcem)
b) wstępnie wybranej objętości (możliwość regulacji w zakresie 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
c) wstępnie wybranego czasu infuzji (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
d) rozładowania akumulatora (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed rozładowaniem akumulatora)
e) okluzji (możliwość regulacji ciśnienia alarmu okluzji w zakresie minimum 0,1 - 1 bar)
f) niewłaściwego zamontowania strzykawki
g) utrudnienia w ruchu tłoka
4 | Wymiary:
a) długość z maksymalnie wysuniętym ramieniem nie może przekroczyć 300 mm
b) wysokość do 80 mm
5 | Możliwość łatwego przenoszenia
a) pompa posiada funkcję łączenia w zestawy, tzn. pompa infuzyjna strzykawkowa tworzy zestaw z pompą infuzyjną tego samego typu i/lub z pompą infuzyjną przepływową
b) pompa infuzyjna posiadająca odłączalny uchwyt mocujący umożliwiający szybki montaż i demontaż urządzenia
6 | Warunki techniczne
a) zasilanie z wymiennego akumulatora na minimum 6 godz. przy przepływie 25 ml/h
b) zasilanie z zewnętrznego źródła:
- zasilanie AC 100-240V 50-60Hz
- zasilanie DC 11-16V
7 | Waga jednej pompy wraz z uchwytem nie może przekroczyć 1,5 kg
8 | Wyposażenie:
a) zasilasz sieciowy AC 230 V
b) przewód zasilający DC12V
c) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia, a nie wymienione powyżej
IV | POMPA INFUZYJNA PRZEPŁYWOWA
1 | Pompa wyposażona w system pomiaru ilości kropli
2 | Funkcje:
a) kalkulacja przepływu po podaniu danych dotyczących stężenia, objętości i/lub wagi pacjenta
b) określenie limitu podanej objętości
c) określenie limitu czasu podaży
d) podanie bolusa z pomiarem jego objetości
e) zmiana przepływu w trakcie wlewu bez zatrzymania pompy
f) tworzenie biblioteki leków z dawkami granicznymi
g) zachowanie w pamięci minimum 100 ostatnich nastawień parametrów
3 | Alarmy świetlne i dźwiękowe dotyczące:
a) limitu objętości (możliwość regulacji w zakresie minimalnym 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
b) limitu czasu podaży (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
c) rozładowania baterii (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut)
d) okluzji
e) awarii systemu pomiaru ilości kropli
f) powietrza w drenie
g) ilości kropli poza limitem alarmu
h) przecieku w układzie
i) niewłaściwego założenia drenu
4 | Wymiary:
a) długość nie może przekroczyć 250 mm
b) wysokość do 80 mm
5 | Możliwość łatwego przenoszenia
a) pompa posiada funkcję łączenia w zestawy, tzn. pompa infuzyjna strzykawkowa tworzy zestaw z pompą infuzyjną tego samego typu i/lub z pompą infuzyjną przepływową
b) pompa infuzyjna posiadająca odłączalny uchwyt mocujący umożliwiający szybki montaż i demontaż urządzenia.
6 | Warunki techniczne
a) zasilanie z własnej baterii wewnetrznej na minimum 4 godz. przy przepływie 100 ml/h
b) zasilanie z zewnętrznego źródła: prądem stałym i prądem zmiennym
– zasilanie DC o napięciu od 12 do 24 V
– zasilanie AC 100/240V 50 Hz
7 | Waga jednej pompy wraz z uchwytem nie może przekroczyć 1,5 kg
8 | Wyposażenie:
a) przewód zasilający DC12V
b) zasilasz sieciowy AC 230V
c) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia, nie wymienione powyżej
V | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych preparatami dostępnymi na polskim rynku
3 | Szkolenie personelu w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego na terenie Polski
VI | GWARANCJA
1 | Minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia
2 | Należy dostarczyć kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji
3 | Należy dostarczyć wykaz autoryzowanych Serwisów świadczących usługi gwarancyjne na terenie Polski (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu)